深圳市儿童医院设备采购参数申请表

1.采购需求：

| 技术要求 | 具体技术参数要求： 1、有效容积 ：有效容积≥300L。 ▲2、整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L。 3、采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆 4、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-30 ℃ 温度可自行调节。 5、核心组件：压缩机，风机，采用碳氢制冷剂。 6、门体结构：冷藏室具有自关门设计，冷藏冷冻室均采用发泡避光门。 7、制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。 ▲8温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃。 9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警。 10、温度监控：产品配有两个测试孔。 11、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封，结霜少。 12、箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节。 13、柜内照明：内设LED照明灯。 14、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便。 15、安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁。 16、停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 17、物联通讯：产品标配Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒； 18、数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 19、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 20.投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该注册证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该注册证和所投产品在该注册证有效期内生产的药监局出具的证明文件） |
| --- | --- |