表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 微波治疗仪 | 一：设备功能要求 |
|  |  | ▲1、产品具有CE认证及13485质量体系认证、设备具有冷却温度、旁开温度显示 |
|  |  | ▲2、机器和耗材分别具有注册证，微波治疗仪配合一次性微波消融导管，适用于治疗大（小）隐静脉曲张，静脉畸形，交通支静脉功能不全，静脉曲张团，静脉瘤等；配合一次性微波消融针用于人体实体瘤的凝固治疗用（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等） |
|  |  | ▲3、消融模式：多种消融模式 ①消融模式下，0-30min，可设置倒计时；②总治疗时间可显示（最大30min），累计治疗次数可显示，单次治疗时间显示（最大1min），所有参数正向计数；③静脉治疗模式下：总治疗时间显示（最大30min），累计治疗次数显示，以上参数正向计数，单次治疗时间0-10s（可设置），倒计时，以1s为单位步进 |
|  |  | ▲4、设备具有静脉肿胀液注射功能，泵转速50-300转/分钟可调 |
|  |  | ▲5、显示方式：液晶屏显示 |
|  |  | 6、损毁范围大小可控可调，控制模式：手控+脚控 |
|  |  | 7、输出闭锁功能 |
|  |  | 8、具备同轴套管消融技术，安全方便（需提供样品） |
|  |  | 9、具有冷循环温度自动监控功能 |
|  |  | 10、具有旁开温度自动监控功能 |
|  |  | 二：技术性能及指标 |
|  |  | 1、工作频率为2450MHz±20 MHz |
|  |  | 1、自动检测与控制保护功能，设备双接口设计，导管微波接口双锁紧设计，连接性能更加可靠，输出闭锁功能，主要元器件采用国外知名品牌 |
|  |  | 2、主机辐射器连接电缆驻波比不超过1.5 |
|  |  | 3、安全性：外壳泄露：＜10mW/cm2具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。只有在设置了功率、时间后，才能启动输出微波功率 |
|  |  | ▲4、微波治疗仪输出功率：最高达到150W，且连续可调，可兼容大功率消融针 |
|  |  | ▲5、具备超细臻圆技术，具有17G或更细针，圆形消融，适形消融（需提供样品）。设备有自动检查功能、退针按键、参数调取 |
|  |  | 6、一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆盒冷媒管组成 |
|  |  | 7、辐射器发射窗口长度为1mm-2mm，治疗有效输出功率60W时，微波天线发射窗口周围温度在80℃-150℃，治疗最大输出功率80W时，发射窗口5CM以上部分杆温不超过40℃，一次性微波消融针驻波比不大于3。 |
|  |  | 8、微波治疗仪设备及耗材必须为同一生产厂家 |
|  |  | 9、配备独立测温检测接口 |
| 配置清单 |  |  |
| 微波治疗仪 1台 合格证 1张 说明书 1本 安装验收报告 一式三联 1份 保修卡 1份 保险丝 F5A 250v Φ6×30 3个 电源线 2.2m 1根 试验微波针 1把 微波针凝固线 1根 |  |  |