表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 脑功能定量成像装置 | 1.1 按照接收探头与发射探头均匀交叉经纬排列形式，最大有效信号：≥50通道(当发射与采集探头相距 3cm 时)，最多可同时采集：≥2 人。高通道覆盖脑区范围广，同时采集多个脑功能区数据就越多。 ★1.2 超短波检测信号，使用超短波与近红外波双波长、高信噪比结合方式，降低数据量提高采集效率，最短波长 ＜ 700 nm，波长差≥135nm。 1.3 激光安全安全等级：class1M 级。 ★1.4 主机内置激光信号检测体模，能够自动分辨通道透光情况，提示发射探头与接收探头工作状态，并以≥3种颜色标记。 |
|  |  | 2.1 发射探头：每两个发射光源组成一个发射探头，发射光源≥20个，发射探头≥17个。 2.2 检测类型：雪崩光电二极管，信号质量好，使用寿命长，受环境影响小，线性范围宽。 2.3 信号采集方式：采用分频式全通道同步采集，非分时采集法，无需避光处理。 ★2.4 单通道采样速度：≤0.1s ，全通道同时采样速度：≤0.1s，单通道与全通道采集速度相等，随着通道数量增加，通道间无时相延迟现象，数据采集时间符合人体生理反应变化时间，准确反映神经血管偶联现象。 2.5 激光发射器材质:半导体激光管。 2.6 标准光纤长度≥3.5 m。 2.7 自适应光纤探头:采用 L 型带内置弹簧装置，可自适应探头，与头皮接触力度，确保良好接触性能，且可通过探头上的压力杆，使操作者直观地看到探头与头颅之间的压力。 2.8 无约束式头帽/头罩：仅用头颅上部戴帽式固定，无需下颌固定绷带。无阻碍执行语言任务，减少因言语带动探头运动造成的干扰。头罩与全脑头帽任意组合，可探测全脑任意皮层脑区，全脑同步检测、全体脑网络分析； 2.8.1 整体装配式头帽/头罩光纤探头与头罩装配成一个整体头帽，直接佩戴到头上,整体拿取、整体佩戴。 2.8.2 全脑采集：多种探头支架和头帽，形成多种不同探头排列组合方式，覆盖全脑表面，探测全脑任意皮层脑区。 2.9 对外开放外部连接端口： 2.9.1 外部模拟信号输入（BNC）:≥2 端子（输入范围：0～+5V） 2.9.2 外部数字信号输入（BNC）:≥4 端子（输入范围 L:0V,H:+5V） 2.9.3 连续通信（RS232C）:≥1 端子 2.9.4 网络（LAN）端口：1 个 |
|  |  | 3.同步输出显示脑功能信号在主机记录的同时可在另外一台电脑上同步显示，可用作受试者反馈信息，以便受试者自我调整状态，无需外接第三方电脑和软件，直接连接显示器就可以完全同步显示机器设置的任务内容 3.1 兼容扩展功能 3.1.1可与 EEG 同步采集，支持与tDCS、TMS同步联用，治疗过程中同步检测脑红外信号变化 3.1.2 与 fMRI 同步采集（支持选配） 3.1.3 与 TMS 同步采集 3.2 整机同品牌一体化、整体软件（all-in-one）：VFT 刺激任务软件，VFT 报告软件go/no-go 刺激任务软件，go/no-go 报告分析软件，主机可编辑任务图片和音频文献，并在主机上同步呈现刺激任务内容，也能与第三方任务编辑软件同步，其余设备软件， 包括：信号采集、数据分析、数据库管理、二维图谱、三维图谱等与近红外脑成像研究直接相关的软件、功能，均须与投标设备为同一厂家生产、同一品牌的一套完全、完整软件。 3.3 VFT报告软件含盖重心值、积分值和斜率，并将重心值和积分值与波形相结合，以象限特征图的形式呈现在报告书上（提供报告模板）。 ★3.4 VFT报告系统中出现的积分值、重心值和斜率具有常模特性（提供临床论证依据）。 3.5 go/no-go 报告分析软件能够将两次治疗波形在同一图表中显示，并显示两次治疗中氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白数值。 3.6 显示、分析采集信号的种类 3.6.1氧合血红蛋白浓度变化值 3.6.2脱氧血红蛋白浓度变化值 3.6.3总血红蛋白浓度变化值 3.7 脑功能定量图像形式 3.7.1 Hb Timesourse、Hb Mapping、Hb Mapping on Head 3.7.2 Topo2D、Topo2D on Head 3.7.3 Topo3D (需配置3D磁定位成像系统) 3.8 软件界面科学性操作设定，重视从测量到分析的易操作性，对各种参数进行迅速的设置与分析可以在同一屏幕完成，简化操作流程，节约操作时间。 |
|  |  | 4. 外接显示器，同步显示刺激任务 4.1 与外接任务程序连接，同步启动设备，根据程序自动同步标记Marke，并以不同色块在脑功能设备上同步显示。 4.2 支持与E-prime、PsychToolbox同步连接。 4.3 无限次离线分析软件： POTATO 等离线分析软件，用于离线分析近红外数据。 4.4 分析方式——波形平滑处理，波形拟合，PCA Calculation，ROI分析等，支持Homer，Matelab，SPM-NIRS，POTATO等多种数据处理软件。 |
|  |  | 5.具备信息系统接口，负责和医院指定信息系统无缝连接。 |
|  |  | 6. 3D磁定位成像系统 ★6.1 3D系统获得CFDA认证 6.2 磁发生器对金属干扰耐受空间范围：≥ 1米 6.3 连接方式：支持 COM 接口 线 缆： 支持 RS-232C 数据线 ★6.4 3D 图像呈现软件需内置于近红外操作系统 6.5支持3D磁定位数据与主机系统实时连接，并实时呈现3D图像 6.6 支持3D定位笔定位点的实时显示 6.7 支持3D定位笔定位点的分色标记 |
|  |  | 7.0数据分析系统，支持Homer，NIRS-SPM，Potato等数据分析平台。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机 1 2、光纤套装 激光组件 1 光纤套件 1 3、头帽（探头支架） 多种探头支架集合 1 4、软件 刺激呈现系统 1 报告系统 1 可扩展任务呈现系统 1 数据分析系统 1 - 附件 3D定位单元 1 |  |  |