表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 飞行时间核酸质谱 | 1．飞行时间质谱检测模块： ▲1.1适用范围：具有相关的临床检测资质（医疗器械注册证）； 1.2配套试剂需要有一类医疗器械备案证 ★1.3基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF MS） 技术进行基因检测。通过检测碱基质量的差别，对基因进行直接分析分型，不依靠数据库比对。 ★1.4检测能力：配合不同检测试剂，可同时分析检测多个已知单核苷酸多态性（SNP）基因型分析，可检测三等位基因或四等位基因SNP，还可检测体细胞突变、碱基插入/缺失（InDel）、拷贝数变异（CNV）、基因融合（FUSION）、甲基化（METHYLATION）等。 1.5 单次样本处理能力：不低于96个； 1.6激光器: 氮分子激光器，重复频率 30 Hz，波长 337nm； 1.7飞行距离: 800 毫米； 1.8样本要求：可兼容全血、口腔拭子、石蜡包埋切片、细针穿刺活检样本（FNA）、循环游离DNA（cfDNA）、循环肿瘤细胞（CTC）等多种样本； ▲1.9可提供设备用户公开发表文献或第三方检测机构出具的证明，证实设备核酸检测数据的临床抗干扰性能。 ▲1.10 数据解读：设备配套的实验数据报告软件获药品监督管理局核发的注册证或受理通知书，适用范围可适用于临床药物基因组学检测。 ▲1.11设备的检测试剂盒发明类自主知识产权不少于2个，并提供相应的资料证明。 ▲1.12 提供设备配套临床应用试剂盒（具有一类备案证）不少于2个，至少有一个与药物基因组项目相关，并提供备案证资料。 ▲1.13 检测试剂：药物基因组学（检测基因数不少于3个）试剂盒需获国家药品监督管理局（NMPA）核发的三类体外诊断试剂注册证或受理通知书。 |
|  |  | 2、微量分液模块： 2.1快速将样品转移到微阵列芯片上；可同时放置微阵列芯片和孔微板； 2.2具备24针点样功能； 2.3纳升级分液体积； 2.4 内置计算机控制机械手，将纳升级液体从 PCR 样品板，转移到相应的微阵列芯片上，供检测仪阅读。 |
|  |  | 3、软件系统及其功能： 3.1 SNP 基因型分析系统 3.2 多重引物设计软件：提供基因型检测和体细胞突变检测设计的专业软件及网络版软件； 3.3 有效性：可以对≥95%的已知 SNP 和 INDEL 进行实验设计； 3.4灵敏度：常规试剂检测≥5%低频率体细胞突变，专用试剂检测>0.1%低频率体细胞突变； 3.5样品要求：可检测降解到 80 bp 的 DNA； 3.6 质控分析: 对 100-500bp 长度 DNA 待测序样本进行拷贝数质控检测； 3.7检测通量：常规试剂 1-40个基因型/每个反应。 ▲3.8软件：全自动实时数据获取和分析，直接提供生物学结果，即 SNP 位点的核酸组成，如纯合子（AA 或 CC）或杂合子（AC）。可提供核酸检测试剂盒检测报告至少10种； |
|  |  | ▲4 报告系统：可提供自动化报告系统软件，支持个性化设计报告模板。 |
|  |  | 5 ★5.1.前期派驻医院至少1人，时间为6个月，协助科室建立完善检测流程，完成医院定制化报告模板开发，保证科室能够自主发报告及进行报告解读；厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证 4 小时内服务维修响应，并在3 个工作日以内派技术人员到达现场维修设备。 ★5.2协助医院免费开发药物基因组检测panel 至少5个。 |
|  |  | 6 质量保证期：设备验收合格后五年。 |
| 配置清单： 飞行时间质谱检测系统： 1套 包含：1、时间飞行质谱检测模块 2、芯片自动点样模块； 3、数据分析系统； 4、配套电源线。 |  |  |