表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 名称 | 数量（台） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 输液泵 | 84 | 61.75 |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | - 输液精度≤±5% - 速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h - 预置输液总量范围：0.1-9999ml - 快进流速范围：0.1-1400ml/h - 支持ml/h和滴/min两种流速单位 - ▲屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； - 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； - ▲在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 压力报警阈值可调，最低150mmHg - 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 - ▲防进液等级IP34 - 可升级无线模块，实现无线联网监测； - ▲泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 - 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 - ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用。 - 机身为竖式，可固定于输液架上使用 - 显示屏上有输液速度、预置量、累计输液量等显示。 |
| 配置清单 |  |  |
| 输液泵主机 1 台 说明书 1 本 合格证 1 张 紧固夹 1 套 保修卡 1 张 电源线 1 根 |  |  |