表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 名称 | 数量（套） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 输液信息采集系统（含输液泵） | 2 | 50 |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 输液信息采集系统（含输液泵） | 一、输液信息采集系统 1. 输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证 2. 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 3. 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 4. 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网； 5. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； 6. ▲可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 二、注射泵 1. 注射泵需通过NMPA三类注册证 2. ▲注射精度≤±1.8% 3. ▲速率范围：0.01-25ml/h, 最小步进0.01ml/h 4. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 5. 快进流速范围：0.01-200ml/h，具有自动和手动快进可选；默认快推量上限为50ml 6. ▲可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 8. 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 9. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 10. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 11. ▲可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 12. 可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛 13. ▲不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 14. 全中文软件操作界面 15. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 16. 支持药物库，可储存5000种药物信息 17. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 18. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 19. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 20. 压力报警阈值至少15档可调，默认阻塞压力报警阈值为450mmHg 21. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 22. ▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 23. ▲信息储存：可存储3500条的历史记录 24. 电池工作时间≥5小时@5ml/h 25. 防异物及进液等级IP33 26. 整机重量不超过1.7kg 27. 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。 28. 在新生儿科使用，用于小儿或新生儿精准输液 三、输液泵 1. 输液泵需通过NMPA三类注册证 2. 支持输血功能，并提供证明文件 3. 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 4. ▲可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件 5. 输液精度≤±5% 6. ▲速率范围：0.1-500ml/h, 最小步进0.01ml/h 7. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 8. 快进流速范围：0.1-200ml/h，具有自动和手动快进可选；默认快推量上限为50ml 9. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 10. 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开 11. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 12. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 13. 不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 14. 全中文软件操作界面 15. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 16. 支持药物库，可储存5000种药物信息。 17. ▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 18. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 19. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 20. ▲压力报警阈值最低可设置50mmHg，默认阻塞压力报警阈值为450mmHg 21. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 22. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 23. 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 24. ▲具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 25. ▲具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 26. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 27. 信息储存：可存储3500条的历史记录 28. 电池工作时间≥5小时@25ml/h 29. 防异物及进液等级IP33 30. 整机重量不超过1.85kg 31. ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。 32. 在新生儿科使用，用于小儿或新生儿精准输液 |
| 配置清单 |  |  |
| 1 输液信息采集系统主机（六槽） BeneFusion nDS 1 台 2 输液泵主机 BeneFusion nVP neo 4 台 3 注射泵主机 BeneFusion nSP neo 2 台 4 电源线 5 根 5 说明书 5 本 6 合格证 5 份 7 固定夹 5 套 8 快速操作卡 4 张 |  |  |