表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 名称 | 数量（台） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 注射泵 | 50 | 35.25 |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | - 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 - 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h - 预置输液总量范围：0.1-9999ml - 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； - KVO：0.1-30ml/h,步进0.1ml/h - ▲可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 - ▲具有8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式和间断给药模式 - 3.0英寸LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； - ▲动画导航式操作系统：优化操作指引信息，贴心辅助医护人员的操作，使医护人员更容易上手 - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； - ▲具备报警功能。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - ▲压力报警阈值至少14档可调，最低75mmHg - 信息储存：可存储至少2000条的历史记录 - ▲电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 - 防异物及进液等级IP34 - 整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 - 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。 |
| 配置清单 |  |  |
| 注射泵主机 1个 电源线 1条 说明书 1本 合格证 1本 固定夹 1个 |  |  |