表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 名称 | 数量（套） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 输液监护管理系统 | 2 | 16 |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 输液监护管理系统 | 3.1每个床旁工作站可插入1-12个输注泵，可通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8….每2个通道为基本单位增减，至少同时支持该范围内输注泵数量，泵即插即用；床旁可任意组合1～16个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性） ▲3.2床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕； 3.3床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。 3.4床旁输液工作站具有USB、RJ45、RS232端口，内嵌USB药物库和版本升级驱动程序，支持通过USB升级工作站、输注泵的软件版本及药物库； 3.5床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换； 3.6床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求； 3.7 床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电； 3.8 床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接； ▲3.9输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。每个工作站可配备条形码扫描枪，支持条码扫描；具有医嘱管理功能； 3.10床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。 3.11床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失； ▲3.12全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示。 3.13床旁输液工作站必须具备SFDA注册证及登记表。 - 3.14 安全防护：输液工作站和泵之间应符合电器安全使用要求，确保用电安全； - 3.15 床旁工作站电源 3.15.1外部电源：市政电源 100-240V，50/60Hz，站内输液模块供电采用DC 12V； 3.15.2每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。 ▲3.16 可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输注参数和报警信息 |
| 配置清单 |  |  |
| 1 标准型主机 1台 2 电源线 1根 3 说明书 1本 4 合格证 1张 5 固定夹 1套 |  |  |