表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 普通梯度PCR仪 | 1、模块形式：96孔0.2 ml专用合金模块 |
|  |  | 2、支持运行快速反应试剂 |
|  |  | ▲3、梯度功能：使用VeriFlex模块，不少于6组独立控温区域，可精确设置不少于6个不同温度，可同时运行不少于6种不同退火温度的PCR程序，比传统的梯度PCR更有效的优化反应条件 |
|  |  | 4、最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间最小温差≤ 0.1℃，整块板温差≤ 0.5℃；每2列区域间最大温差≤ 5℃，整块板温差≤ 25℃ |
|  |  | 5、热盖接触压力：自动调节 |
|  |  | 6、温控范围：0-100℃ |
|  |  | 7、仪器互联：最多可以卫星式分布同时连接同一局域网内不少于12台设备 |
|  |  | 8、体外诊断资格：依照ISO13485和GMP要求制造，具有CFDA医疗器械二类注册证，提供IQ/OQ服务认证 |
|  |  | 9、样品最大变温速率：3.35 ℃/秒 |
| 配置清单 |  |  |
| 主机：1台，电源线：1套，PCR耗材入门套装：1盒，COA质量证书，1份 |  |  |