表1

需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全高清摄像主机 | 1、△全数字高清摄像主机，图像分辨率达1920x1080P 2、提供DVI-D、HD-SDI、NTSC、PAL、Y\C、Composite六种输出模式 3、视频输出格式: 支持16：9及4：3两种格式 4、提供8手术模式可调，快速切换，且可保存8种客户个性化设置 5、远端遥控：內建7种远端遥控设定，可以远端遥控照相，摄影，白平衡，缩放，光源待机，预设，亮度调整 6、曝光时间：可调自动、半自动1/60-1,0000秒 7、自动白平衡，通过主机面板或摄像头按钮启动，内建光源同步功能，提供远程打印、刻录接口、记忆卡槽。 |
| 2 | 3CMOS高清摄像头 | 1、△可耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 2、防震效防摔特殊设计: 具有降低撞击时对晶片的损害，降低医院使用风险及维修成本。 3、防起雾设计：摄像头耦合器一体化设计。 4、轻量化设计：重量小于220克 ，线缆长度为3m，方便使用 5、摄像头双按键(内建6种功能)：可以远端遥控相，摄影，白平衡，缩放，光源待机，预设，亮度调整 |
| 3 | LED冷光源 | 1、自然LED光源，灯泡寿命≥20000小时 2、医生可通过自行定义摄像头按键功能来控制光源主机的待机状态 3、面板上设置OLED窗口显示亮度，亮度调整可由0-100逐级手动调整，特别设计的锁定装置防止光导纤维意外滑出。 4、△光纤可高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 5、光纤直径：5mm，长度≥3m |
| 4 | 高清医用LED液晶显示器 | 1、26英寸LED液晶显示器。 2、1920x1080P 像素的高分辨率(全高清) 3、带有自动调整功能的LED背光技术(如果需要)：提供最佳画质(无伪影高清图片)、最快反应速度、最高稳定度和寿命 4、支持多种图像处理模式：图像平移、图像缩放、图像冻结、画中画以及双画面模式 5、支持广泛的数字和类比信号输入/输出端口，包括2xDVI，2x3G SDI和SOG |
| 5 | 刨削动力主机 | 1、△一机多用，可兼容31种手柄(7种刨削、21种小骨、3种大骨),适用于各类骨科手术 2、△双手柄模式，支持2个手柄与2个脚踏开关同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩) 3、△2个超大彩色触摸显示屏可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向、灌注等信息 4、直观的用户操作界面可，轻松快速设定 5、可自定义往复工作模式频率1~10次 6、可设定日常记忆功能，记忆关机前手柄设定 7、可根据需要设定是否采用窗口锁定功能，保护刨削刀头退出关节囊时对软组织的伤害 8、△可匹配大骨、小骨摆动据、矢状锯、往复锯和高速磨钻 9.与摄像系统同一品牌 |
| 6 | 双按钮刨削手柄 | 1、△可耐受高温高压消毒，可接驳膝关节、肩关节、髋关节、腕关节、踝关节刨削刀头和刨削头。 2、双按键式手控高速刨削手柄，在手柄上直接调节速度、运转模式及开关，无须在主机上调 3、可配合三键式脚踏调节速度、运转模式及开关， 4、单向转速：500-12,000rpm；扭力: 35 in-oz; 5、正反转速度：500-4,000cpm 单转模式或多 转模式(1至10转) 6、△可配合反复折弯式刨削刀头进入直行刨刀难以到达的部位。 7、刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。 8、△刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。 |
| 7 | 小关节刨削手柄 | 1、正转速度: 300-6,000rpm 2、正反转速度: 300-2,500cpm，单转模式或多转模式 3、△可兼容34种Micro Hub小关节刨削刀头 (最小可连接2.0mm刨削刀头，最大可连接5.5mm) 4、△可兼容10种Micro Hub小关节刨削头(最小可连接2.9mm刨削头，最大可连接6.0mm) 5、△可折弯式刨削刀头(需搭配P9305折弯器) 6、自重: 237g |
| 8 | 多功能防水三键脚踏 | 1、可兼容刨削手柄、锯手机和开颅钻手机以及钻手机使用； 2、专为最大耐用性和为外科医生提供最优操控而设计； 3、三个踏板提供良好的操控管理和控制 连接刨削手柄：左键=反转、右键=正转、中间键=正/反转； 4、连接锯手机和开颅钻手机：左/右键=开/关、中间键不工作； 5、连接钻手机：左键=反转、右键=正转、中间键不工作； 6、体积：25.4cm (W) x 4.75cm (H) x 12cm (D)； 7、连接线长度：≥3m；重量：≤1.58kg。 |
| 9 | 1.9mm 30度小关节镜及镜鞘 | 1、耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 2、旋钮式接口，拆装方便 3、前端采用蓝宝石镜面，增加耐用性和清晰度 4、镜体内外多层涂层，双层外管，光线均匀，透光度强； 5、△镜管直径为1.9mm, 工作长度：60mm（可完成腕、指关节手术） 6、镜面可见广度：65°, 避免大视野扭曲图像​ 7、△单通道进水口设计，镜鞘含钝锥、尖锥各一个 8. △与摄像系统同一品牌 |
| 10 | 2.5mm 30度小关节镜及镜鞘 | 1、耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 2、旋钮式接口，拆装方便 3、前端采用蓝宝石镜面，增加耐用性和清晰度 4、镜体内外多层涂层，双层外管，光线均匀，透光度强； 5、△镜管直径为2.5mm, 工作长度：72mm（可完成腕、踝关节手术） 6、镜面可见广度：80°, 避免大视野扭曲图像 7、△大流量灌注，镜鞘双通道进出水口设计，含钝锥、尖锥各一个 8. △与摄像系统同一品牌 |
| 11 | 4mm 30度高清关节镜及镜鞘： | 1、耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 2、一键式按钮快速卡槽式接口，可单手操作, 拆装方便 3、前端采用蓝宝石镜面，增加耐用性和清晰度 4、镜体内外多层涂层，双层外管，光线均匀，透光度强； 5、镜管直径为4mm, 工作长度：170mm（可完成肩、膝、髋关节手术） 6、镜面可见广度：105°, 避免大视野扭曲图像 7、大流量灌注，镜鞘双通道进出水口设计，含钝锥 |
| 12 | 4mm 70度高清关节镜及镜鞘 | 1、耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。 2、一键式按钮快速卡槽式接口，可单手操作, 拆装方便 3、前端采用蓝宝石镜面，增加耐用性和清晰度 4、镜体内外多层涂层，双层外管，光线均匀，透光度强； 5、镜管直径为4mm, 工作长度：170mm（可完成肩、膝、髋关节手术） 6、镜面可见广度：105°, 避免大视野扭曲图像 7、大流量灌注，镜鞘双通道进出水口设计，含钝锥 |
| 13 | 手术器械一批 | △1.采用符合ASTM F899标准的精钢制造，硬度高，韧度强。详见配置清单。 2. 与摄像系统同一品牌 |
| 14 | 消融系统主机 | 1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz 2、工作频率：100KHz 3、输出功率≤330W 4、工作温度：40-70℃ 5、△具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。 6、具有内镜下切割消融和止血功能 7、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号 名称 数量 1 3CMOS全高清影像系统主机 1 2 LED冷光源 1 3 26'' 医用显示器16:9(1080p) 1 4 全高清高温高压消毒一体化摄像头 1 5 光源导线 1 6 光纤接头 1 7 1.9MM 30︒广角镜 1 8 2.8MM镜鞘 1 9 2.5MM 30︒广角镜 1 10 3.5MM镜鞘 1 11 台车 1 12 动力系统主机 1 13 小关节用刨削手柄 1 14 三键脚踏 1 15 小关节探钩，90MM70︒ 1 16 刮匙，直径2.75MM,长度90MM 1 17 剥离器，直径2.75MM,长度65MM 1 18 直兰钳，直径2MM,长度65MM 1 19 15︒下翘兰钳，直径2MM,长度65MM 1 20 15︒上翘兰钳，直径2MM,长度65MM 1 21 右弯45︒兰钳，直径2MM,长度65MM 1 22 左弯45︒兰钳，直径2MM,长度65MM 1 23 组织抓钳，直径2MM,长度65MM 1 24 蚊嘴钳，直径2MM,长度65MM 1 25 小关节器械盒 1 26 4mm 30度超广角关节镜 1 27 4mm 70度超广角关节镜 1 28 带双向控制阀锁管（包括闭孔器） 1 29 双按扭控制刨削手柄（大关节） 1 30 Pinn-ACL Cruciate Guide 胫骨瞄准器 1 31 PCL GUIDE ARM 后交叉韧带瞄准柄 1 32 隧道锉，PCL型 1 33 4.0mm刮匙，PCL型 1 34 闭口取腱器 1 35 植入物传递导针 1 36 定位针 5 37 导针 PCL型 5/BOX 5 38 5mm股骨偏心定位器 1 39 6mm股骨偏心定位器 1 40 7mm股骨偏心定位器 1 41 牛眼定位器6mm 1 42 牛眼定位器8mm 1 43 韧带测量器(3MM-13MM) 1 44 隧道锉 1 45 刮勺 1 46 膝关节器械盒 1 47 篮钳，ø3.4mm，长130mm，左曲30° 1 48 篮钳，ø3.4mm，长130mm，右曲30° 1 49 篮钳，ø3.3mm，长130mm，上翘15°，左曲 1 50 篮钳，ø3.3mm，长130mm，上翘15°，右曲 1 51 篮钳，旋转型，ø3.3mm，长130mm，左曲90° 1 52 篮钳，旋转型，ø3.3mm，长130mm，右曲90° 1 53 篮钳，ø3.3mm，长130mm，直型宽口 1 54 篮钳，ø3.3mm，长130mm，上翘15°，直型 1 55 3.4mm杆粗，长130mm，左侧反咬 1 56 3.4mm杆粗，长130mm，右侧反咬 1 57 软组织抓钳，杆直径3.3mm，头端直径2.7mm，长130mm， 1 58 游离体抓钳，ø3.4mm，长130mm 1 59 剥离刀 1 60 剥离锉 1 61 高强开口剪线器 1 62 抓线钳，ø3.4mm，长130mm 1 63 探针 1 64 推结器 1 65 肩关节器械盒 1 66 髋关节入路套管8x120MM 6 67 髋关节入路套管手柄 1 68 消融系统主机 1 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用√□  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 型号/单位 | 深圳阳光挂网价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2mm双齿刨削刀头 | C9254 | 1748 |
| 2 | 3.5mm单齿刨削刀头 | C9264 | 3365 |
| 3 | 4.2mm单齿刨削刀头 | 9263A | 1800 |
| 4 | 4.0mm柱状刨削头 | H9101 | 1800 |
| 5 | 4.5mm球形刨削头 | H9111 | 1800 |
| 6 | 2.0mm双齿刨削刀头 | C9951 | 1800 |
| 7 | 2.9mm单齿刨削刀头 | C9961 | 2718 |
| 8 | 2.9mm球形刨削头 | C9911 | 3021 |
| 9 | 一次性射频消融电极针 | BDS313 | 5488 |
| 10 | 一次性射频消融电极针 | ADS414 | 4704 |
| 11 | 一次性射频消融电极针 | ADN312 | 4704 |
| 12 | 一次性射频消融电极针 | ADS416 | 5620 |
| 13 | 一次性射频消融电极针 | ADS490 | 5660 |