表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动核酸提取仪 | ▲带盖样本管直接上机，杜绝开盖样本溅出导致的风险，异常报警，自动开盖，自动关盖，自动加样 |
| 2 |  | ▲模式：可任意孔加样 |
| 3 |  | ▲数据库:数据库实时查询 |
| 4 |  | 样品通量:1-96 |
| 5 |  | 样本容量:20-500μL |
| 6 |  | 全流程速度：大于140T/h |
| 7 |  | 提取速度小于15分钟 |
| 8 |  | 加样方式：一次性移液枪头自动加样，带液位传感技术移液模块，加样精度±1微升 |
| 9 |  | 样本类型:全血、血清、血浆、穿刺液、咽拭子、生殖道拭子、尿液、粪便、痰液、细菌培养液、羊水 |
| 10 |  | 核酸提取方法:磁珠法 |
| 11 |  | 磁珠回收率:>99% |
| 12 |  | 磁棒数量:96根 |
| 13 |  | 提纯灵敏度:10IU/ML样品的阳性检出率>96% |
| 14 |  | 提纯孔间差:CV<5% |
| 15 |  | 污染措施：使用一次性移液枪头，减少交叉污染 |
| 16 |  | 样本管理：红外线自动感应样本管并核对数量 |
| 17 |  | 自动条码扫描样本ID,进一步双向锁对样本 |
| 18 |  | 自动存储样本ID，绑定其相对应的96孔板孔位号 |
| 19 |  | 样本ID与其绑定相对应孔位号发送至电脑终端 |
| 20 |  | 智能化管理：全程实时智能监控工作状态，掉电记忆，上电智能恢复继续测试，智能化枪头管理 |
| 21 |  | 操作界面:高分辨率、彩色、大尺寸触摸屏 |
| 22 |  | 操作系统：Linux(嵌入式操作系统） |
| 23 |  | 采样管匹配性:兼容1：1、10：1、20：1混采样管 |
| 24 |  | 试剂匹配性:匹配市面上主流试剂 |
| 25 |  | 程序管理:自由灵活编辑程序 |
| 26 |  | 软件升级接口：一键升级 |
| 27 |  | 提取时序编辑:按试剂要求实时编辑测试时序 |
| 28 |  | 消毒方式:内置紫外灯消毒 |
| 29 |  | 排气方式:HEPA(高效空气过滤） |
| 30 |  | 外形尺寸(W×H×D):＜ 850mm x750mm x650mm |

配置清单

1.1 货物分项清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 电源线 | 2 | 根 | 国标 |  |
| 3 | RS232串口公对母连接线 | 2 | 根 | 1.5米 |  |
| 4 | 盒装吸头 | 4 | 盒 | 1000uL |  |
| 5 | 样本盘 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 磁棒套 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 试剂 | 2 | 盒 | 96测试/盒 |  |
| 8 | 一次性使用病毒采样管 | 4 | 盒 | 十混一 50支/盒 、 二十混一 25支/盒 |  |
| 9 | 使用说明书 | 2 | 本 |  |  |
| 10 | 操作SOP | 2 | 张 |  |  |
| 11 | 安装验收报告 | 4 | 张 |  |  |
| 12 | 仪器维修维护记录卡 | 2 | 张 |  |  |
| 13 | 操作员证 | 2 | 张 |  |  |
| 14 | 合格证 | 2 | 张 |  |  |