表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 一、冲击波源发生装置 |  |  |
|  |  | 1.1要求高压放电治疗电压最大值：≥17KV；高压放电治疗电压最小值：≤10.8KV；放电电压以0.1kv步进，连续可调。 |  |  |
|  |  | 1.2.频率要求： 0.3～2HZ。 |  |  |
|  |  | ▲1.3.高压放电电容储能最大值要求：≥150J。 |  |  |
|  |  | ▲1.4.冲击波压力峰值的最大值要求≤30MPa（并要求提供第三方测试报告）。 |  |  |
|  |  | ▲1.5.焦点聚焦范围:径向要求≤±7mm （并要求提供第三方测试报告）。 |  |  |
|  |  | ▲1.6.治疗时的电压稳定（在进行治疗时电压数值是定值非波动值，装机时重点验收项）。 |  |  |
|  |  | 1.7.要求冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换（要求提供作证）。 |  |  |
|  |  | ▲1.8要求冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统，安全可靠；冲击波波源要求具备实时抽真空功能，真空度保持范围要求：-0.06MPa~-0.08MPa，当真空度低于-0.06MPa时，要求能启动自动抽真空，真空度达到-0.08MPa要求能自动停止，实现低能量低剂量碎石（装机时验收，提供第三方测试佐证）。 |  |  |
|  |  | 二、 X线定位系统 |  |  |
|  |  | 2.1.要求采用C臂运动X线透视定位。 |  |  |
|  |  | 2.2.要求一体式高频球管。 |  |  |
|  |  | 2.3. 要求影像增强器≥9 寸。 |  |  |
|  |  | 2.4.高清晰图像显示要求分辨率≥16LP/cm。 |  |  |
|  |  | 2.5. CCD摄像机像素要求≥100万。 |  |  |
|  |  | 2.6.碎石病例工作站要求可储存图像、打印病例和图像。 |  |  |
|  |  | 三、B超定位系统 |  |  |
|  |  | 3.1.B超探头定位装置要求具备环冲击波源锥形多角度运动。 |  |  |
|  |  | 3.2.探头表面与第二焦点测距误差要求≤±1mm。 |  |  |
|  |  | 3.3.定位装置最小位移在各移动方向上要求均≤1mm。 |  |  |
|  |  | ▲3.4.探头电动进给，数字显示，可实现直读和直显两种显示模式。 |  |  |
|  |  | 四、操作系统 |  |  |
|  |  | 4.1.要求带隔离室操作系统，隔离室彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥9英寸。 |  |  |
|  |  | 4.2.床边彩色液晶触摸显示屏要求屏幕尺寸≥6英寸，与主控制台显示屏同步显示。 |  |  |
|  |  | 4.3.高清医用液晶显示器要求≥19英寸。 |  |  |
|  |  | 4.4. 病例管理系统电脑液晶显示器要求≥19英寸。 |  |  |
|  |  | 4.5.要求具备自动排气、恒温保护自动水循环装置。 |  |  |
|  |  | ▲4.6.操作系统要求由内嵌式计算机模块控制（非PLC控制,非MCU控制软件系统），触发计数要求采用递减倒计数自动停止触发、电压自动跟踪调压，高压表显示稳定，真彩液晶触摸屏操作（要求提供佐证、并装机时验收）。 |  |  |
|  |  | 五、治疗床及主机 |  |  |
|  |  | 5.1. 治疗床载重量：≥130Kg。 |  |  |
|  |  | 5.2. 治疗床要求配置泌尿手术附件，并可进行一般的泌尿手术。 |  |  |
|  |  | 5.3.要求X线大C臂绕冲击波源碎石焦点作圆周运动，实行交叉定位，结石定位要求直接、精准。 |  |  |
|  |  | ▲5.4.大C臂要求具备0°提示功能。 |  |  |
|  |  | ▲5.5.小C臂机械运动参数要求： ①小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围要求≥40°。 ②小C臂（带冲击波源）要求顺时针可上翻180°，小C转动角度范围要求≥200°。 ③下定位时，小C臂左右转动（带冲击波源）角度范围要求≥±10°。 ④上定位时，小C臂左右转动（带冲击波源）角度范围要求≥±15°。 |  |  |
|  |  | 5.6.要求电动控制治疗床具备进行床面X、Y、Z三维运动：横向运动≥100mm；纵向运动≥100mm；上下移动范围≥140mm。 |  |  |
|  |  | 六、电源要求：电源频率：50Hz；电源电压：AC 220V。 |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台; 含X光控制系统、高压控制系统、自动水循环系统、运动控制系统、嵌入式ARM控制系统. 2; X线C臂; 1套. 3; 小C臂; 1套. 4; 治疗床; 1台. 5; 主控制台; 1台. 6; 副控制台; 1个. 7; 电磁式冲击波发生器; 1套. 8; 电容箱; 1套. 9; 负压抽真空系统; 1套. 10; 水、气处理系统; 1套. 11; 电动定位装置; 1套. 12; 一体式高频球管; 1套. 13; 9寸医用诊断X射线影像增强器; 1台. 14; 100万像素CCD摄像机; 1套. 配置清单 |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| 15 | 19寸高清医用液晶显示器 |  | 1台 |  |
| 16 | 病历管理系统 |  | 1套 |  |
| 17 | 离体碎石架、定位盘 |  | 1套 |  |
| 18 | 对讲系统 |  | 1套 |  |
| 19 | 腹压带 |  | 1套 |  |
| 20 | 工具箱+随机资料 |  | 1套 |  |
| 21 | 定位B超 |  | 1台 |  |

表3