表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动式动态平板C形臂X射线机 | ▲1.非组合式X射线发生装置 |
|  |  | 2.主逆变频率 40kHz |
|  |  | 3.最大输出功率 5kW |
|  |  | ▲4.摄影管电压调节范围 40-125kV（1kV/档） |
|  |  | 5.透视管电压调节范围 40-120kV（1kV/档） |
|  |  | 6.摄影管电流调节范围 32-100mA（分档可调） |
|  |  | ▲7.透视管电流调节范围 0.3-20mA |
|  |  | 8.其中：普通透视 0.3-5mA（0.1mA/档） |
|  |  | 9.增强透视 5-20mA（1mA/档） |
|  |  | 10.脉冲透视 1-20mA（1mA/档） |
|  |  | 11.电流时间积调节范围 1-250mAs（分档可调） |
|  |  | ▲12.X射线机自动保护功能 具备 |
|  |  | ▲13.X射线管组件 类型： 旋转阳极 |
|  |  | ▲14.管套热容量： 1250kHU |
|  |  | 15.阳极热容量： 200kHU |
|  |  | ▲16.焦点 0.3mm/0.6mm |
|  |  | 17.限束器 类型： 方野 |
|  |  | 18.控制方式 电动 |
|  |  | 19.照射野范围 30-300mm |
|  |  | 软件操控限束器功能； 20.（包括：叶片开合及滤过选择） 具备 |
|  |  | 21.影像系统 动态平板探测器 |
|  |  | 22.平板探测器类型 非晶硅 CsI |
|  |  | ▲23.成像范围 21×21cm |
|  |  | 24.像素矩阵 1024×1024 |
|  |  | 25.像素尺寸 205μm |
|  |  | 26.动态范围 16bit |
|  |  | 27.透视空间分辨率 2.2 lP/mm |
|  |  | 28.摄影空间分辨率 2.5 lP/mm |
|  |  | 29.自动透视功能 具备 |
|  |  | 30.自动脉冲透视功能 具备 |
|  |  | 31.普通透视功能 具备 |
|  |  | 32.自动数字摄影功能 具备 |
|  |  | 33.自动窗宽窗位功能 具备 |
|  |  | 34.病案信息管理功能 具备 |
|  |  | 35.图像编辑和输出图文报告功能 具备 |
|  |  | 36.图像处理功能（包括：反白、漫游、缩放、旋转、裁剪、标记、测量等） 具备 |
|  |  | 37.图像存储功能（包括：透视图像存储功能、数字摄影图像存储功能、录像存储回放、输出图文报告等）可存储于本地磁盘或U盘； 具备 |
|  |  | 38.图像传输功能； 具备有线或无线wifi网络。 符合DICOM传输协议文件格式进行数据的发送或接收 |
|  |  | 39. 标准DICOM接口，符合DICOM和WORKLIST协议，可与PACS连接，可与DICOM标准打印机连接 具备 |
|  |  | 40.显示器 19″液晶 |
|  |  | 41.分辨率 1280×1024 |
|  |  | 42. C形臂轨道弧形滑转范围 +90°～-25° |
|  |  | 43. C形臂水平轴旋转范围 ±180° |
|  |  | 44. C形臂水平移动范围 0～200mm |
|  |  | 45. C形臂垂直移动范围 0～400mm |
|  |  | 46. C形臂水平摆角范围 ±12.5° |
|  |  | 47 .C形臂弧臂垂直最大深度 680mm |
|  |  | ▲48. C形臂的开口距离 840mm |
|  |  | ▲49. C形臂焦点至影像接收器距离（SID） 1050mm |
|  |  | 50.激光定位功能 具备 |
|  |  | ▲51.剂量指示功能 具备 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 名称; 数量. 1; 高压发生装置; 一套. 2; Ｘ射线管组件; 一套. 3; Ｘ射线管球; 一套. 4; 医用X射线限束器; 一套. 5; 动态平板探测器; 一套. 6; 数字图像系统; 一套. 7; 监视器; 两台. 8; 移动式C形臂车架; 一套. 9; 监视器车架; 一台. |