表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1、

　
　
　
　
	超声外科吸引系统
　

	1、超声外科吸引系统主机

	
	
	1.1主机输出电源最大为100W

	
	
	1.2主机具备冲洗和负压吸引功能

	
	
	1.3负压吸引功率：650 百帕（0 - 500 mmHg）

	
	
	1.4 3ml/min≤冲洗流速 ≤40 ml/min

	
	
	▲1.5一台主机一把手机连接不同刀头可同时实现骨性切割、骨质打磨及肿瘤组织吸除等功能

	
	
	1.6自带故障代码

	
	
	2.超声外科吸引系统手机

	
	
	3 2.1手机马达:压电式马达　

	
	
	2.2 含3款手机：34kHz弯角高频手机，25kHz直低频手机，25kHz弯角低频手机

	
	
	3. 超声外科吸引系统刀头

	
	
	3.1三种不同功能刀头（磨骨，切骨，吸除肿瘤）可供选择，共计19种刀头
4 超声软组织刀头≤8种

超声骨性打磨刀头≤7种
超声锯齿形骨刀≤4种。

	
	
	3.2超声磨骨刀头运动方向：纵向切割+横向扭转

	
	
	3.3 140μm≤刀头振幅≤320μm

	配置清单

	序号
货物名称
数量
单位
1
主机（含脚踏）
1
台
2

直型手柄（含消毒盒）
1
把
3
扭力扳手
1
个
4
切骨刀头
2
个

5

狼牙棒打磨刀头
1
个
6

超声骨爪刀头

1

个

7
冲洗管路
5
套
8
可重复使用废液罐
1
个

9
一次性吸引内袋
5
个


	


表3

设备配套耗材试剂情况
配套耗材或试剂  （开放□  专用(   无□） 
配套耗材
	序号
	名称
	单位
	预算单价（元）

	1
	超声刀头
	个
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


科室民主管理小组签名：

