表1
深圳市儿童医院设备采购需求参数表
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1、
	高档科研型腹部彩色多普勒超声诊断仪
	1、主机系统性能概括

	
	
	▲1.1 、≥22英寸OLED有机自发光液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

	
	
	1.2、液晶触摸屏≥12.1英寸，可与显示器同步显示超声实时图像，支持滑动翻页功能

	
	
	1.3、触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置

	
	
	1.4、操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘


	
	
	1.5、二维灰阶成像单元。采用最新软件波束形成技术，非传统逐线扫查、单点（或多点）聚集成像模式。可实现逐像素图像形成及全域聚焦成像，二维图像无固定焦点或聚焦带。

	
	
	1.6、彩色多普勒成像单元

	
	
	1.7、频谱多普勒显示和分析单元

	
	
	1.8、能量多普勒成像单元

	
	
	1.9、组织多普勒成像和分析单元

	
	
	1.10、M型成像单元

	
	
	1.11、组织谐波成像, 可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示

	
	
	1.12、宽频可变频成像技术，灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调

	
	
	1.13、系统动态范围≥400dB

	
	
	1.14、空间复合成像技术

	
	
	1.15、支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数

	
	
	1.16、具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节

	
	
	▲1.17、可支持应变弹性和二维剪切波弹性成像（非点式剪切波弹性成像），且凸阵探头、线阵探头、腔内微凸探头同时支持应变弹性和二维剪切波弹性成像（非点式剪切波弹性成像）

	
	
	1.18、斑点噪声抑制技术，支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

	
	
	1.19、组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值

	
	
	1.20、高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系

	
	
	1.21、原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节

	
	
	1.22、 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调

	
	
	2、先进成像技术

	
	
	2.1、 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量，多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率

	
	
	2.2、血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间

	
	
	▲2.3、二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图）、不降低帧频、无角度依赖，可支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等

	
	
	2.4、宽景成像技术，扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，自动检测扫描方向，支持旋转及测量

	
	
	2.5、智能多普勒技术，能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度

	
	
	3、高级成像技术

	
	
	3.1、造影成像技术

	
	
	3.1.1、造影功能支持探头包括凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积、术中、中央开槽式穿刺探头等，≥15把探头

	
	
	3.1.2、B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量

	
	
	3.1.3、2个独立造影计时器

	
	
	3.1.4、具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析

	
	
	3.1.5具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）

	
	
	3.1.6造影采集时间一次性存储≥10分钟（附图证明）

	
	
	3.2 应变式弹性成像

	
	
	3.2.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作

	
	
	3.2.2可支持凸阵、线阵、腔内、术中、面阵探头等≥8支探头（提供白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头的应变式弹性成像图）

	
	
	3.2.3可以与融合成像、定位导航功能结合使用

	
	
	3.2.4具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

	
	
	▲3.3 剪切波弹性成像

	
	
	3.3.1实时二维剪切波弹性成像技术，支持凸阵、线阵、腔内、面阵探头。

	
	
	3.3.2可在标配凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

	
	
	3.3.3可在≥2支小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

	
	
	3.3.4可在腔内探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

	
	
	3.3.5剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率

	
	
	3.3.6成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量

	
	
	3.4、超微细血流成像技术，采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等，适用探头≥6支，可在造影成像模式下使用，进一步提高血流敏感性。

	
	
	▲3.5立体血流成像技术，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。

	
	
	3.6实时4D成像技术

	
	
	3.7用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像，具备多种渲染模式：骨骼模式、透明模式、最大投照、最小投照等

	
	
	3.8、支持多切面成像，对于同一病灶进行连续的平行切面成像。最多可支持19个连续层面，同时每个层面支持容积对比成像功能，层厚可在0.5-40mm间调整

	
	
	3.9具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。厚度在2-20mm区间，分级可调

	
	
	3.103D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

	
	
	3.11具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像

	
	
	3.12支持智能不规则容积测量功能，快速测量不规则体积的一系列参数

	
	
	▲3.13智能终端互联，设备可与手机或平板电脑等移动终端相连接。二维、彩色、造影、弹性等成像模式均支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示。

	
	
	▲3.14移动控制：借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作

	
	
	3.15即时影像捕获：借助连接的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，图片可单独或与超声影像同屏显示

	
	
	3.16智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等负责到当前正在进行的扫描，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息

	
	
	3.17多普勒血流定量分析，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。反映组织内血流的多少，可用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估

	
	
	▲3.2 肝脏脂肪变定量功能，通过对常规腹部探头获取的原始射频信号来精准计算肝衰减系数，用于代谢相关性脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测。具备包括衰减图、信号质量图进行质控图，指导正确放置定量区域区域（ROI）；测量取样线长度固定，提高定量准确性及重复性。具备包括静态单帧多点及动态多帧单点测量多种测量方式，使定量更为精准。

	
	
	▲3.3、支持开放RF 原始射频数据，用于人工智能机器学习,且导出的RF 数据自带阅读器

	
	
	4、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

	
	
	4.1一般测量

	
	
	4.2妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

	
	
	4.3多普勒血流测量与分析

	
	
	4.4外周血管测量与分析

	
	
	4.5泌尿科测量与分析

	
	
	4.6多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

	
	
	5.图像存储与(电影)回放重现单元

	
	
	6.输入/输出信号：HDMI、USB等

	
	
	7.连通性

	
	
	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)

	
	
	8.图像管理与记录装置

	
	
	8.1超声图像存档与病案管理系统

	
	
	8.2具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB

	
	
	8.3一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

	
	
	8.4以往图像与当前图像同屏对比显示

	
	
	8.5USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。

	
	
	9.系统通用功能

	
	
	9.1激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，所有接口均为先进的无针触点式接口，触点个数＞400

	
	
	9.2具有独立触摸操作屏

	
	
	9.3操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作

	
	
	10.探头规格

	
	
	10.1频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

	
	
	10.2支持探头的频带范围1-24MHz

	
	
	10.3具备多种类型探头，包括凸阵、线阵、微凸阵、微凸介入、微凸腔内、容积、术中、中央开槽式、内置感应器导航探头等。

	
	
	10.4阵元：标配凸阵、线阵探头≥192阵元，小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

	
	
	10.5 穿刺导向：标配探头可配穿刺导向装置

	
	
	10.6配置探头规格

	
	
	10.6.1 凸阵探头：频率1.5-6.0 MHz，单晶体，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性

	
	
	10.6.2  血管线阵探头：频率2.5-9.0MHz，单晶体，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性

	
	
	10.6.3小器官线阵探头：频率4.0-12.0MHz，支持造影、应变式弹性。

	
	
	10.6.4  宽频微凸阵介入探头；频率2-6.0MHz用于介入治疗、腹部、妇产等

	
	
	10.6.5   超高频探头（L形）：频率8.5-24MHz用于肌骨、指（趾）关节、新生儿、术中等

	
	
	11.二维灰阶显示主要参数

	
	
	10.1回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

	
	
	10.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件，减少调节

	
	
	10.3增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

	
	
	10.4成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63

	
	
	▲10.5扫描深度≥50cm（请提供厂家产品白皮书或官方网站截图。）


科室民主管理小组签名：

