表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用输血输液加温器 | 1、主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管； |
|  |  | 2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用； |
|  |  | ▲3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，最高设定温度不大于41℃； |
|  |  | 4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm； |
|  |  | 5、按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求； |
|  |  | 6、屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息； |
|  |  | 7、无需特殊耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本； |
|  |  | 8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常； |
|  |  | 9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热； |
|  |  | 10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温； |
|  |  | ▲11、加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制； |
|  |  | 12、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟； |
|  |  | 13、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成不少于4组发热丝，不少于二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好； |
|  |  | ▲14、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；（请提供厂家产品白皮书或官方网站截图。） |
|  |  | 15、两条加热管串联使用能满足大流量加温需要； |
|  |  | 16、能满足不同情境使用，加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；（请提供厂家产品白皮书或官方网站截图。） |
|  |  | ▲17、需可配置内径3.5mm，长度≥1.4米的常规加热管两条和内径14.5mm，长度≥1.3米的ECMO配套加热管一条；（请提供厂家产品白皮书或官方网站截图。） |
|  |  | 18、电气安全保护类别：I类； |
|  |  | 19、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护； |
|  |  | 20、防潮保护级别：IPX2； |
|  |  | 21、工作方式：连续运行； |
|  |  | 22、电源：a.c.100-240V/50-60Hz； |
|  |  | 23、输入功率：≤200VA（伏安）； |
|  |  | 24、通过ISO13485医疗器械质量体系认证，提供证书复印件； |
|  |  | 25、需中国医学装备协会“新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录”推荐产品； |
| 配置清单 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 加温器主机; 1; 台. 2; 常规加热管(内径3.5mm，长度1.4米 ）; 2; 条. 3; ▲3.ECMO配套加热管(内径14.5mm，长度1.3米); 1; 条. 4; 加热管夹子; 2; 套. 5; 操作指南; 1; 份. 6; 合格证; 1; 份. 7; 保修卡; 1; 份. 8; 使用说明书; 1; 本. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无R）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |