表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 医用钬激光治疗机 | - ▲适用范围：人体软组织切割气化、硬组织切割。 |
|  |  | 2、激光模式：多模 |
|  |  | 3、工作激光输出波长：2.1μm |
|  |  | 4、▲具有激光耦合保护系统，具备国家专利 |
|  |  | 5、具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号，具备国家专利 |
|  |  | 6、▲具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% |
|  |  | 7、功率复现性：优于±5% |
|  |  | 8、光纤末端单脉冲能量：2.0J可调 |
|  |  | 9、工作频率：1 Hz -20Hz，可调 |
|  |  | 10、光纤终端输出平均功率：30W |
|  |  | 11、脉冲宽度：窄脉宽不小于300us，宽脉宽不大于600us |
|  |  | 12、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保 |
|  |  | 13、设备有微电脑控制系统的软件，必须经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据 |
|  |  | 14、▲产品设计使用寿命不小于10年（提供说明书证明文件） |
|  |  | 15、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证 |
|  |  | 16、▲国内同科室使用三甲用户至少30家，并可提供国内三甲医院培训。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 医用钬激光主机 （含软件）; 1; 台. 2; 光纤（内径200μm，长3m,）; 1; 根. 3; 光纤（内径365μm，长3m,）; 1; 根. 4; 光纤切割剥削专用工具; 1; 套. 5; 光纤检测镜; 1; 把. 6; 激光防护镜; 1; 副. 7; 操作手册; 1; 套. 8; 金属附件箱; 1; 只. 9; 原配脚踏开关; 1; 件. 10; 机器开关钥匙; 1; 组（2把）. 11; 保护窗口; 1; 套. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无R）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |