表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 半导体激光治疗机 | ▲1.设备类型：半导体激光系统、接触式光纤传输系统和刀头 |
|  |  | 2.设备应用：激光主机通过与光纤、治疗头配合使用，可应用于呼吸介入等临床手术，对人体组织进行精确切割、汽化、凝固和消融 |
|  |  | 3.激光安全等级：4级（IEC60825-1.1） |
|  |  | ▲4.激光模式：设置有连续光波、单脉冲、重复脉冲三种工作模式 |
|  |  | 5.激光特性：波长980nm；脉冲宽度50ms—10s；脉冲频率5—15Hz |
|  |  | 6.激光功率：最大功率25W，可在1—25W之间进行调节选择 |
|  |  | 7.工作参数设置：设置有触摸按键输入，在液晶屏上显示（LED） |
|  |  | 8.激光控制：既可使用手柄触摸开关也可使用脚踏开关，开关保护等级为Ipx8级 |
|  |  | 9.对准光束：低于5mW的红色（635—650nm）3R级二极管激光 |
|  |  | 10.光纤接口：SMA-905兼容接口 |
|  |  | 11.激光安全措施： ①主机开关为钥匙开关；主机设置有待机和准备两种工作模式，可防止激光误发射； ②光纤接口应设置有识别装置，可防止光纤连接不正确时发射激光（防止误激发）； ③激光发射时有警示音；同时设置有红色紧急停止开关，在紧急时可停止发射激光； ④累计激光能量在液晶屏上应有设置显示； |
|  |  | 12.光纤传输系统：光纤数值孔径0.37NA，纤芯直径300-1000μm，外径1.0-2.2mm，光纤长度2.5-3.5m。设置有同轴冷却剂管路，可传输气体或液体为治疗头及组织降温，在治疗头前端形成阶梯温度，临床手术中可以边切割边凝血，节约手术时间至少30%～40% |
|  |  | ▲13.光纤配置手控开关，连接设备后，手指轻触开关即可发射激光，无需踩脚踏开关，手术操作便捷、灵活 |
|  |  | ▲14.光纤前端外形为画笔式设计，执笔式操作，结合高精度的治疗头（治疗头尖端直径0.2mm）可实现精准和细微的手术操作 |
|  |  | 15.光纤属于柔性光纤，在弯曲半径不小于104mm的情况下，可自由弯曲，极大方便配合内窥镜下使用，最细光纤可以满足工作通道直径1.1毫米的内窥镜操作 |
|  |  | ▲16.光纤配置独有的M1.6精细螺纹接口，方便连接不同外形刀头（治疗头），满足不同部位组织的切割、汽化、消融、止血和凝固等作用。 |
|  |  | 17.光纤及关键元器件全部采用进口材料，质量有保证，安全更可靠 |
|  |  | ▲18.配备各型号角度的蓝宝石治疗刀头，刀头表面需经过先进的WCE技术处理，有各种温度梯度。刀头最小直径≤0.2mm，对组织损伤深度≤0.5mm |
|  |  | 19.主交流电源：电压100—240VAC，最大输入功率540VA，有额定值为6A的断路开关保护，电源线长度2.5-3.5米 |
|  |  | 20.使用环境：温度+10℃—+30℃，湿度30%—75%的环境中存放。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; LaserPro 980激光系统; 1; 套. 2; 电源线; 1; 根. 3; 激光护目镜; 3; 副. 4; 安全识别牌; 1; 套. 5; 脚踏开关; 1; 套. 6; 遥控互锁连接器; 1; 个. 7; 钥匙; 2; 把. 8; 激光光纤（分体式）; 2; 根. 9; 独立冷却系统; 1; 套. 10; 激光系统专用台车; 1; 套. 11; 激光系统操作手册; 1; 本. 12; 激光系统维修手册; 1; 本. 13; 传输系统（光纤）; 1; 根. 三、; 其他要求. ▲1; 若设备有信息系统接口，则全部免费开放. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用R   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用激光光纤（R-TCRH 7-SMA） | 套 | 15500 |
| 2 | 医用激光光纤（R-SSRH 8-SMA） | 套 | 15500 |
| 3 | 一次性使用无菌医用激光光纤（CFE 0.6-SMA） | 套 | 13000 |
| 4 | 一次性使用无菌医用激光光纤（TCRH 7-SMA） | 套 | 12800 |
| 5 | 一次性使用无菌医用激光光纤（SSRH 8-SMA） | 套 | 12800 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
| 3 | / | / | / |
| 4 | / | / | / |
| 5 | / | / | / |