表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 二氧化碳激光治疗机 | 1、▲激光器类型：二氧化碳金属射频发生器 |
|  |  | 2、激光设备类型：采用新型多功能复合激光系统，可选装升级多科室应用模块 |
|  |  | 3、作用激光：同时具备二氧化碳支臂激光和半导体光纤激光光源 |
|  |  | 4、▲波长：二氧化碳激光≥10600nm，半导体激光≥980nm |
|  |  | 5、二氧化碳激光模式：CO2激光TEMoo模式 |
|  |  | 6、▲作用激光输出功率：CO2激光≥60W，半导体激光≥50W |
|  |  | 7、▲二氧化碳激光发射模式：CW-SP-DP-UP-HP，UP模式能完成无碳化切割 |
|  |  | 8、指示光： |
|  |  | 8.1二氧化碳激光：5mw红色@635nmDiode激光，亮度连续可调 |
|  |  | 8.2半导体激光：3mw @635nmDiode激光 |
|  |  | 9、导光系统： |
|  |  | 9.1二氧化碳激光为7关节平衡导光臂，保证传输光路稳定，提供激光输出末端手柄 |
|  |  | 9.2▲半导体激光为双折射率光纤传导，光纤环周无光能泄漏，光纤直径200µm、300µm、400µm、500µm、600µm可选，最小弯曲半径≤36mm |
|  |  | 9.3使用次数：单根光纤重复使用不低于50次 |
|  |  | 10、冷却系统：采用风冷+液冷双冷却系统，保证整机可长时间工作稳定 |
|  |  | 11、电源：220V 50Hz |
|  |  | 12、控制面板：LCD彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10.4寸 |
|  |  | 13、设备预置标准化手术治疗数据库，医生可参照选择治疗数据 |
|  |  | 14、配有手术显微镜操作适配器，便于耦合激光于手术显微镜，可进行镜下喉、鼻及耳下的显微外科手术 |
|  |  | 15、CO2激光显微镜操作器连续调节工作距离：200mm－400mm |
|  |  | 16、操作器下光斑调节范围：最小光斑：≤0.14mm |
|  |  | 17、显微镜操作器可适配各品牌手术显微镜使用 |
|  |  | 18、▲CO2激光具有多种扫描线形：点、线、弧形、圆形、螺旋形、毛线团、六边形，实现线性切割，局部区域组织气化，止血，组织浅层剥脱等 |
|  |  | 19、▲配有手控微型遥控键：可线形方向、大小的调整，图形于单点之间的转化均可通过该遥控健实现 |
|  |  | 20、CO2激光与组织的作用时间可控：从100µs—300ms自由调节 |
|  |  | 21、CO2激光作用于组织的深度可控：从0.1µm—2mm自由调节 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、二氧化碳激光主机（含半导体光纤模块）：1套 2、显微镜操作器：1套 3、二氧化碳激光标准工作手柄：1套 4、全自动智能扫描器：1个 5、显微镜适配器：1个 6、光纤标准手柄：1套 7、激光光纤：2根 8、防护眼镜：2副 9、电源线：1根 10、钥匙：2把 11、脚踏开关：1个 12、侧孔吸引器：1个 13、电动扶手架：1套 |  |  |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□  无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |