表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 糖化血红蛋白分析仪 | 检测原理： 离子交换高效液相色谱 ( HPLC ) 原理 |
|  |  | 检测速度≤样本/45s |
|  |  | 样本类型： 可自动识别、检测原始样品管或稀释样品管 |
|  |  | 条码扫读： 具有自动识别样品管条形码功能 |
|  |  | ▲模块： 自动审查、发放报告；可提示并标记异常结果，自动追踪批次、效期等信息；双试剂位，更换试剂时无需中断检测；≥3 个 STAT急诊位 |
|  |  | ▲变异体检测： 可自动鉴别常见变异体，无需换模式鉴别常见变异体如 Hb E, D 等。 |
|  |  | 吸样方式： 样品管帽穿刺 |
|  |  | 稀释能力： 仪器自动稀释 |
|  |  | 上样方式：≥100 个批量或连续上样 |
|  |  | 校准频率：≥10000 人份校准一次，且无需手工配制校准品 |
|  |  | 废液桶：具有液面感应能力 |
|  |  | 联网功能： 双向 LIS 能力 |
|  |  | 监控报警： 实时监控仪器的运行参数，如泵压力、流速、柱温度、试剂剩余量，错误报警 |
|  |  | 质控管理： 可仪器上设计多个质控规则 |
|  |  | 开机功能： 可预约定时开机，自动睡眠状态 |
| 配置清单 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用√  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准品套装1个 | 盒 | 11814 |
| 2 | 糖化血红蛋白质控物 | 盒 | 5850 |
| 3 | 清洁管 | 包 | 3950 |
| 4 | 样本管 | 包 | 2350 |
| 5 | 样本稀释液 | 瓶 | 2350 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价(每人份单价) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白层析柱 | 根 | 2.0222 |
| 2 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液A2600ml | 瓶 | 14.7051 |
| 3 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液B1400ml | 瓶 | 7.3527 |
| 4 | 清洗液3300ml | 瓶 | 13.092 |
| 5 | 预过滤器 | 盒 | 1.6466 |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。