表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 神经外科动力系统 | 1、可升级操作系统：通过小型闪存卡升级软件，软件可升级更新； |
|  |  | 2、▲显示屏/触摸屏：对角线尺寸≥21cm（8.5英寸），分辨率≥480×640像素； |
|  |  | 3、▲一机通用多个马达：动力主机可连接多种手柄马达（拓展接口≥7个），便于客户应用于各种不同的手术类型（高速电钻、术中神经监护、专业脊柱手术工具、内窥镜冲洗系统、骨研磨器等）； |
|  |  | 4、触摸屏控制： 可同时显示多种控制界面，可通过主机控制手柄的转速、转向（顺、逆时针旋转），同时也显示不活动手柄的控制界面、脚踏板变量控制，以及帮助界面。并有清晰图标指示，让临床医生在手术中能快捷切换，清晰指示，保证手术有效进行； |
|  |  | 5、▲动力主机有两个内置式灌注泵，分别可以同时安装冷却剂、镜头清洗剂或冲洗剂，并在显示屏上有"泵"的控制操作界面，水量控制数字化可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热； |
|  |  | 6、主机重量≤7.3Kg，主机有手柄，护士单手就可以提领，方便移动； |
|  |  | 7、主机有故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因； |
|  |  | 8、▲多功能脚踏-特色脚触型功能开关,脚踏上有按钮可启动/停止马达手柄、控制马达转速、手柄选择、转动方向、多个手柄之间切换、刀头开口角度和运行模式； |
|  |  | 9、▲多功能脚踏-特色照明功能，帮助医生在术中光线不充足的环境下快速识别/找到脚踏； |
|  |  | 10、马达工作时电机不需气冷或水冷却； |
|  |  | 11、马达类型为高速电钻马达, 耐高温高压消毒； |
|  |  | 12、电动手柄既可使用多功能脚控进行控制，也可通过指控机制进行控制。指控电动手柄操作模式与脚控电动手柄相同。按压指控装置可使速度加快，抬起指控装置可降低速度直至停止； |
|  |  | 13、防止误操作的安全模式：当指控马达在安全模式下，马达不会启动，直到关闭安全模式为止，来保证当多个手柄与主机相连时，安全使用； |
|  |  | 14、附件种类≥60种，有长度（7cm-21cm）和多种直径可选择 |
|  |  | 15、附件带有标记和色标，以便与其相关解剖工具对应。具有相同长度、标记及颜色带的成角附件和直型附件共用相同的解剖工具。具有相同长度、标志及颜色带的显微管道附件共用相同的解剖工具； |
|  |  | 16、人性化箭头指示，保证马达与附件正确对准连接；并有可感知到的咔哒声证实连接就位； |
|  |  | 17、可旋转铣刀附件：在取骨瓣时可自由转弯，尤其取小骨瓣效果最佳； |
|  |  | 18、可伸缩式管附件： 具有5种不同弯曲角度管道，最短长度≤12cm，最长长度≥18cm； |
|  |  | 19、钻头型号≥400种：超过10余种不同形状，7-18cm的各个长度选择，2.4-3.3mm的直径尺寸，满足不同的手术场景需求； |
|  |  | 20、钻头端设计包括以下通用形状：橡子形、火柴头、球形或圆形、圆柱形、椭球形、锥形或侧向切割、金属切割、麻花钻、打孔器、钻孔锯和倒锥形。 |
|  |  | 21、钻头的最小直径≤0.5mm，最大直径≥9mm，满足各种手术要求； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 脚踏开关; 1; 个. 3; 马达; 1; 个. 4; 铣刀附件; 1; 个. 5; 直形附件; 1; 个. 6; 角度附件; 1; 个. 7; 铣刀钻头; 6; 根. 8; 橡子头形钻头; 4; 根. 9; 麻花钻头; 1; 根. 10; 金刚砂钻头; 2; 根. |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用R   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刀 | 根 | 2600 |
| 2 | 橡子头形钻头 | 根 | 2600 |
| 3 | 金刚砂磨头 | 根 | 2600 |