表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 神经外科术中经颅多普勒血流探测系统 | - 整机要求： |
|  |  | 便携一体式经颅多普勒血流分析仪，具有颅内外血管常规检查，脑血流长程监测、术中监测、微栓子监测、发泡试验等功能；配备术中钢管探头，可对各术式进行术前预估，术中实时血流监测，术后恢复评估； |
|  |  | - 主机功能 |
|  |  | ▲2.1一体式便携式主机，方便手术和床旁使用 |
|  |  | ▲2.2主机同时支持1M、1.6M、2M、4M、8M（经鼻蝶）、16/20M探头接口，配备 1.6MHz手持探头，4MHz探头和8MHz（经鼻蝶）探头 |
|  |  | 2.3高通滤波： 0-800Hz 7档可调节 |
|  |  | 2.4测量速度：探头校正角度为0、探测深度50mm的情况下测量速度不低于720cm/s |
|  |  | 2.5自动标尺：根据血流速度的高低变化标尺可自动调节 |
|  |  | - 2.6LP标识法：标识当前信号噪声处理状态 |
|  |  | - ▲2.7双通道八深度监测：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节； - 单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存 |
|  |  | ▲2.8 8000gates动态M波：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放 |
|  |  | 2.9M波速度分布功能：血管内动态变化模拟显示，直观观测血管内变化情况 |
|  |  | 2.10 30键以上的“三防”远程遥控器。 |
|  |  | 2.11检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、DMENA指数、lindegaard指数检测 |
|  |  | 2.12栓子监测系统： 具备栓子图、声谱图、统计直方图等 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件 TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图 ▲2.13智能发泡系统： 自动计时、自动计数、自动去除伪差 智能语音操作，智能发泡结果分级 |
|  |  | 2.14长程监护系统： 全程多参数记录曲线 六种参数进行趋势监护事件标识、自动报警功能 TCD报告显示监护曲线和监护图谱 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 便携式主机; 1; 台. 2; 手持探头（1.6兆）; 1; 个. 3; 手持探头（4.0兆）; 1; 个. 4; 8MHz（经鼻蝶）探头; 1; 个. 5; 监护头架1个和1.6兆监护探头2个; 1; 套. 6; 台车; 1; 台. |