表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 双通道靶控注射泵 | - 模块式设计，无需附件可实现多泵叠加使用 |
|  |  | - ▲至少包括每套工作站上各类型泵可以随时在不关闭工作站总电源状态下自由转移至其他工作站（或单泵使用）同时不影响其他泵的正常工作，保证插拔时电源安全；整套床单元系统只需一根电源线供电。 |
|  |  | - ▲注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 |
|  |  | - ▲速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.01ml/h |
|  |  | - 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml |
|  |  | - 快进流速范围：0.11-1500ml/h，具有自动和手动快进可选； |
|  |  | - KVO（保持静脉开放）：0.1-5ml/h |
|  |  | - 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； |
|  |  | - ▲具有速度模式、体重模式、TCI模式；其中TCI模式必须提供CFDA三类注册证明文件 |
|  |  | - ▲TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 |
|  |  | - TCI模式支持自动诱导、定时诱导、平滑诱导和分段诱导四种诱导方式 |
|  |  | - 不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； |
|  |  | - 全中文软件操作界面 |
|  |  | - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |
|  |  | - TCI模式下，可在不中断输液的情况下更改目标靶浓度； |
|  |  | - ▲TCI模式下，可随时锁定Ce（效应室浓度）值，将当前的Ce（效应室浓度）值作为目标靶浓度 |
|  |  | - 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； - 立体凸起式报警灯设计，水平面报警观察范围可达270度 |
|  |  | - ▲在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |
|  |  | - 压力报警阈值至少11档可调，最低150mmHg |
|  |  | - 信息储存：可存储2000条的历史记录 |
|  |  | - ▲电池工作时间≥10小时@5ml/h |
|  |  | - 支持不拆机手动更换电池 |
|  |  | - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、直流输入功能 |
|  |  | - 防异物及进液等级IP23 |
|  |  | - 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 |
| 配置清单（每套） |  |  |
| 1、床旁输注工作站 1台 2、注射泵 2台 3、电源线 3条 4、说明书 1本 5、合格证 1张 6、固定夹 3个 7、操作卡 1张 |  |  |