表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

床单位消毒机 1台  预算：1.38万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 床单位臭氧消毒机 | 产品主要使用高浓度臭氧气体以半封闭增压渗透方式对医院、疗养院、宾馆等单位的床褥、床垫、枕芯等用品进行消毒。 1、环境温度：-10℃～40℃ 2、相对湿度：≤90％(不结露） 3、大气压力：86kPa～106kPa 4、电源：a.c.220V±10%，50Hz 5、噪声：＜65dB(A) 6、输入功率：140VA 7、采用触摸按键、高亮彩屏、可直观显示各种功能、状态，操作简便 ▲8、“普通消毒”、“密封消毒”、“特殊消毒”、“单独抽解”四种操作模式可供选择（提供产品说明书） 9、独有残留臭氧解析技术，无二次污染 10、“解析”功能，迅速解析残余臭氧，提高病床使用率 11、两套独立的工作系统可同时对两套床单位消毒，提高工作效率 12、“抽真空”功能，渗透性强、臭氧浓度高，杀菌快速、彻底，效果更佳 13、采用钛铬臭氧发生器，保证臭氧质量，延长使用寿命 ▲14、臭氧泄漏量极低，优于国家标准要求，保护同室病员及周围工作人员（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） 15、本机采用一键式智能控制方式，轻松消毒 16、简洁流畅的外型设计，机身采用优质复合材料，保证用户使用过程中安全 17、消毒效果（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） ▲(1)按“密封消毒”键启动机器工作一个固定周期（抽解10 min，臭氧气体注入 30 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 ▲(2)按“普通消毒”键启动机器工作一个固定周期（臭氧气体注入25 min），停机后继续作用30 min，对染于载体布片上的大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值均＞3.00 ▲18、臭氧泄漏量≤0.0039mg/m3（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） ▲19、臭氧浓度≤900mg/m3（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） ▲20、充臭氧25min,静置消毒30min，对冠状病毒HCoV-229E(VR-740)杀灭率≥99.15%（提供检测报告复印件或扫描件，原件备查） 21、具有报警/提示指示、查询和清除时间、恢复出厂设置、锁定及解锁功能 ▲22、具有此机型的消毒产品备案证明。(提供《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图) |
| 配置清单 |  |  |
| 床单位臭氧消毒机： 1、床单位臭氧消毒机主机 1台 2、连接气管和输出气嘴 2个 3、1.5m气管 2条 4、消毒密封袋 10个 5、消毒床罩 10个 6、使用说明书 1本 7、产品质量合格证 1份 8、保修卡 1份 9、保险丝(3A) 2个 10、电源线 1条 11、扎口带 2个 |  |  |