表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

吸顶式空气消毒机 46台  预算：23万

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 吸顶式空气消毒机 | 一、用途 用于医疗机构病房、诊室等室内场所的空气消毒，预防院内感染。 二、技术参数 1、最大风量(m3/h)：600立方米/每小时 2、安装方式：吸顶式 配置：遥控器 3、适用体积：75立方米 4、额定功率≤85W 电源电压：AC220（1±10%)V、50Hz 5、使用环境条件：环境温度：-10℃～40℃ 相对湿度：≤90%(不结露) 6、噪音[dB(A)]＜50 7、产品使用期限：≥30000小时 8、消毒效果要求 ▲（1）作用时间1h，对空气中的白色葡萄球菌的除菌率≥99.96%（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） ▲（2）作用时间1h，对空气中的自然菌的平均消亡率≥95.92%（提供由合法设立的检测机构在准许范围内出具的检测报告复印件或扫描件，原件备查） ▲9、电场电压：6500V-7000V （提供该机型的检测报告复印件或扫描件,原件备查) 10、纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害 ▲11、可选配感控设备远程监控管理系统,符合用户信息管理要求，利用GPRS无线通讯技术可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理；具有系统升级功能(提供有效证明材料的复印件或扫描件，原件备查) ▲12、可选配感控设备远程监控管理系统,管理系统可以对通过查询条件筛选出来的数据进行导出，可将数据直接导出至EXCEL中（提供工作界面截图及表格数据截图） 13、自动、定时、手动三种工作模式,人性化设计,操作更简便 14、具有故障报警功能，保证产品安全、可靠运行 15、具有总运行时间提示功能、滤网清洗时间提示功能 16、风速：可切换机器风量，可低、中、高档循环调速 ▲17、具有此机型的消毒产品备案证明。(提供《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图) ▲18、通过CE认证，符合欧盟标准电磁兼容性要求(提供CE认证证书复印件或扫描件，原件备查) ▲19、通过CE认证，符合欧盟标准电气安全通用要求(提供CE认证证书复印件或扫描件，原件备查) ▲20、生产企业通过ISO 9001质量管理体系认证；(提供质量管理体系认证证书复印件或扫描件，原件备查） |
| 配置清单 |  |  |
| 吸顶式空气消毒机： 1、空气消毒机主机 1台 2、遥控器 1个 3、7号电池 1对 4、产品使用说明书 1份 5、产品合格证 1份 6、产品保修卡 1份 7、花兰 4个 8、吊钩（膨胀螺丝） 4个 |  |  |

表3