表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

空气消毒机 3台  预算：19.5万

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 移动式灭菌级空气洁净消毒机 | ▲1、人机共存，动态持续高效灭菌 2、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质 3、风速（五档）可调 4、带万向轮、可移动 ▲5、设备内部不带紫外线灯管 6、设备可检测环境的温度、湿度、PM2.5值、TVOC浓度 7、带有负离子功能 ▲8、设备带定时功能，且可分时段定时 9、噪声：≤60dB（A） 10、功率：≤90W ▲11、对冠状病毒杀灭率为50分钟，99.99%（提供第三方机构检测报告） 12、消毒效果测试：设备运行30分钟，对白色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，（提供第三方机构检测报告）； 13、消毒效果测试：设备运行60分钟，对大肠杆菌除菌率≥99.99%，（提供第三方机构检测报告）； 14、消毒效果测试：设备运行60分钟，对黑曲霉除菌率≥99.99%，（提供第三方机构检测报告）； 15、消毒效果测试：设备运行30分钟，对绿脓杆菌除菌率为99.99%；运行60分钟，对绿脓杆菌除菌率＞99.99%；（提供第三方机构检测报告）； ▲16、消毒效果测试：设备运行30分钟，对肺炎克雷伯氏菌除菌率为99.99%；运行60分钟，对肺炎克雷伯氏菌除菌率＞99.99%；（提供第三方机构检测报告）； 17、消毒效果测试：运行30分钟，对金黄色葡萄球菌除菌率为99.99%；运行60分钟，对金黄色葡萄球菌除菌率＞99.99%；（提供第三方机构检测报告）； ▲18、消毒效果测试：运行60分钟，空气自然菌消亡率最高≥99.6%（提供第三方机构检测报告）； ▲19、对结核分枝杆菌的杀灭率为100%（提供研究报告） ▲20、对脓肿分枝杆菌的杀灭率为100%（提供研究报告） ▲21、洁净空气量：颗粒物CADR值≥1020m³/h（提供检测报告）； 22、甲醛CADR值达到≥305m³/h（提供检测报告）； 23、最大适用空间不小于125m³ 24、甲醛去除率：30m³试验舱2小时去除率＞90%（提供检测报告） 25、氨气去除率：30m³试验舱2小时去除率＞95%（提供检测报告） 26、硫化氢去除率：30m³试验舱2小时去除率＞94%（提供检测报告） 27、TVOC去除率：30m³试验舱2小时去除率＞95%（提供检测报告） 28、设备工作时风口5cm处臭氧释放量：≤0.003mg / m3；（提供检测报告） ▲29、采用的空气净化灭菌技术对H1N1病毒杀灭率达到100%（提供证明文件） ▲30、采用的空气净化灭菌技术对H7N9病毒杀灭率达到100%（提供证明文件） 31、消毒因子强度（DC-12000V～DC-10000V之间）（提供检测报告）； 32、医用电气设备：电磁兼容要求11项测试均符合要求（提供EMC检测报告） 33、采用强化介质灭菌模块，带自洁净功能，有效防止细菌、真菌、病毒在过滤器上残留形成二次污染 34、设备可升级为带新风的空气洁净消毒机 35、产品尺寸：460mm*362mm*1123mm |
| 配置清单 |  |  |
| 1、设备主机 一台 2、电源线 一条 3、说明书 一本 4、合格证 一张 5、遥控器 一个 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。

表4

科室民主管理小组会议记录

科室名称：   骨科

| 会议时间 |  |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  | 记录人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |
| 会议主题 |  |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |  |
| 会议结论 |  | 本次会议讨论本科室申请 移动式灭菌级空气洁净消毒机 项目的需求信息，经科室民主管理小组讨论后，有3/4以上成员同意此参数需求。 |  |  |
| 民主管理小组成员签名 |  |  |  |  |
| 申请科室负责人签字 |  |  |  |  |
| 申请科室经办人提交时间及签名 |  |  |  |  |
| 设备科接收人及接收时间 |  |  |  |  |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
      2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三页（电子版发OA，纸质版签字）。