表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

便携式消毒器  2台  预算：1.6万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、资质要求 1.生产厂家应取得消毒产品生产卫生许可证； 2.设备应取得国家卫健委消毒设备备案许可； 二、有效性 ▲3.设备在≥10cm的距离和≤15s的时间内对芽孢指示物的杀灭对数＞3，提供具有CMA认证机构出具的检测报告； ▲4.设备在≥10cm的距离和≤5s的时间内对常见感染病原菌（至少包含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）的杀灭对数值＞3，提供具有CMA认证机构出具的检测报告； ▲5.设备在≥10cm的距离和≤2s的时间内对新型冠状病毒（SARS-Cov-2）的灭活率大于99.99%，提供权威认证机构出具的检测报告。 三、安全性 6.常规使用过程中不产生臭氧，提供具有CMA认证机构出具的检测报告； 7.紫外线泄露量应满足30cm处≤5μw/cm2，提供具有CMA认证机构出具的检测报告； 8.具有保护装置（如自动感应水平传感器），设备过度倾斜（≥45°）自动关停； 四、便携性 9.内置电池，便于携带； 五、其他 10.设备取得欧盟CE认证，提供认证报告。 |
| 配置清单 |  |  |
| 深紫外便携式消毒机（1台），合格证（1张），说明书（1本），防辐射眼镜（1副），眼镜布（1块），电源适配器（1套） |  |  |