表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | MRI麻醉机 | 1. MR应用和环境条件 (1)▲用于磁体强度为1.5 tesla和3 tesla、散射区域强度为小于等于40 mtesla (40mtesla = 400 gauss)的MRI扫描室。 (3)▲2个独立的特斯拉计传感器用于探测和报警40 mtesla (400 gauss)磁场强度，声音报警。 (4)顶板上附加的2个LED报警指示灯，便于在远处观察。 |
|  |  | 2. 整体设计 - 重量：165.8kg（365lb），包括COSY回路，不包括挥发罐和气瓶。 - 尺寸：W x H x D（包括COSY回路，双罐位） 约99 x 140 x 90 cm（39 x 55 x 35.5 in）。 - 电源：100–240 VAC，50/60 Hz，70 VA，最大2.3 A，包括辅助电源插座。 - 后备电池时间（充满电）：可达120分钟，最少45分钟。 - 带中央刹车的推车。 - 抽屉（三个）。 - 抽拉式写字板。 |
|  |  | 3. 气体供给和安全装置 - 3气源，氧气、笑气和空气 。 - 流量范围: - 氧气：0.0 - 12.0 L/min， - 笑气：0.0 - 12.0 L/min， - 空气：0.0 - 12.0 L/min。 - S-ORC （灵敏的氧笑比例控制阀），线性控制阀保证氧浓度高于 23%，并且保证氧流量不低于 200 mL/min。 - 自动缺氧声音报警 （持续7秒）。 - 电子监测每种新鲜气体流量并精确显示数值。 - 每种新鲜气体的流量指示均有背光 (O2, Air and N2O)。 - 快速充氧25 – 75 L/min，不经过挥发罐。 - 断电情况下，供气不受限制，S-ORC仍起作用。 - 总的机械流量管，流量范围: 0.0 - 10.0 L/min。 - 在完全无气体供应情况下，呼吸机可以利用周围空气进行通气。 |
|  |  | 4. 呼吸系统 - 集成呼吸回路 。 - ▲标配低流量麻醉组件防止积水，回路可左、右侧安装。 - ▲半紧闭回路，新鲜气体隔离阀。 - 通气模式 :自主呼吸、手动通气、容量控制、压力控制、同步间歇指令通气（SIMV/PS） 、压力支持（PS）。 - 钠石灰罐 （容量 1.5 升）。 - ▲标配5个热丝式流量传感器，监测精度高，不易受水汽影响。 - 高压释放阀：75＋ 5mbar cmH2O；负压释放阀：-7.5～-9 cmH2O 。 - 呼吸回路可进行134 oC高温高压灭菌。 - 总的集成呼吸回路容量：1.7升＋手动皮囊。 |
|  |  | 5. 呼吸机 - ▲电动电控呼吸机，无需驱动气体。 - 适用于成人和婴儿，无需更换任何部件。 - 顺应性补偿，便于使用延长的呼吸管路（3m/ 10ft）。 - 新鲜气体的设置不影响潮气量的输送。 - 容量控制模式下，潮气量设置：20 - 1400 mL。 - 吸气压力（Pinsp）：PEEP＋5 - 65 cmH2O。 - PEEP：0 - 20 mbar (cmH2O)。 - 呼吸频率：4 - 60 次/分钟。 - I:E ：4 : 1 - 1 : 4。 - TI/TE（吸气暂停）：0 % - 50 %。 - 压力支持水平（PPS）：PEEP＋3－20 cmH2O。 - 窒息后备通气最小频率（Freq. Min.）：3－20 次/分和“关闭”。 |
|  |  | 6. 挥发罐 - 悬挂式系统，拆卸挥发罐后自动关闭，无需排空转运。 - 转运和储存时可任意角度放置。 - 挥发罐温度补偿范围：18ºC - 35°C。 - 压力补偿、流量补偿。 - 密闭加药装置。 - 适用于4种麻药。 |
|  |  | 7. 监测： - 所有监测参数全部显示在用户界面上，操作界面与其他机器类似。 - 在手动通气或自主呼吸时，监测功能仍然有效。 - 显示电子流量计、显示压力波形、显示潮气量，分钟通气量、显示气道压力，吸气峰压，平均压，PEEP、显示呼吸频率、吸入氧浓度。 |
|  |  | 8. 报警： - 分钟通气量。 - 气道压力（包括阻塞和脱管）。 - 吸入氧浓度。 - 断电时声音报警。 - 报警静音(2分钟)。 |
|  |  | 9. 通讯/接口 - 标配1个RS232接口，可选配第二个RS232接口。 - 传输协议：Vitalink和Medibus。 - 可输出的数据：所有新鲜气体流量、通气和氧浓度数据，流速波形和压力波形。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; Fabius MRI麻醉机主机; 1; 台. 2; 七氟醚挥发罐; 1; 套. 3; 热丝式流量传感器; 5; 个. 4; 氧气连接管道; 1; 根. 5; 空气连接管道; 1; 根. 6; 笑气连接管道; 1; 根. 7; 麻醉废气排放系统; 1; 套. 8; 呼吸管路; 1; 套. 9; Cosy回路; 1; 套. 10; 移动把手; 1; 个. 11; 外接氧流量计; 1; 个. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放R   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性呼吸管路 | 根 | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |