表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | MRI监护仪（磁共振信号检测仪设备） | 1.▲MRI兼容性:适用于7T、3T,1.5T等磁共振室 |
|  |  | 2.▲兼容磁场强度:30000高斯 |
|  |  | 3.标配功能参数:：心电、血压、血氧，脉率、趋势图、报警功能 ； 可选配：有创血压，麻醉气体，呼吸，体温，呼吸末二氧化碳，门控 |
|  |  | 4.主机:彩色TFT屏 ，不小于800*480分辨率 ，不小于10英寸触摸屏 |
|  |  | 5.▲启动时间：≤4秒 |
|  |  | 6.报警方式：视觉和听觉信号报警 视觉报警：闪烁数字，报警信息、图标 听觉报警：静音、有声报警可自定义报警音量、音调或静音可自己定义报警范围，可自动快速复位到默认报警设置 |
|  |  | 7.标配锂电池：续航时间≥12小时，充电时间：≤4小时 |
|  |  | 8.心电: 传输方式：无线传输 导联数：五导联， 心率测量范围：30 – 250 BPM 安全防护：CF型（防除颤）,电极脱落探测 |
|  |  | 9.无线血氧: 传输方式：无线传输 安全防护：CF型（防除颤） 测量范围：1-100% 饱和度误差：±3%之间70-100% |
|  |  | 10.脉率： 测量范围：30 - 240 ppm 脉率误差 ±1 BPM 来源：ECG,SPO2 |
|  |  | 11.无创血压： 测定方法：示波法 安全防护：CF型（防除颤） 收缩压：成人/儿童: 40 – 270 mmHg，婴儿: 30 –130 mmHg 舒张压:成人/儿童: 25 – 245 mmHg 婴儿: 10 –100mmHg 误差：≤8mmHg |
|  |  | 12.电源：115-230VAC,50/60HZ |
|  |  | 13.▲控制室终端：支持无线传输 ，触摸屏；支持多参数同步显示，趋势图，打印，NIBP开始/停止和报警、设置等功能 |
|  |  | 14.热敏打印机：速度:25毫米/秒或50毫米/秒，支持单波形或双波形和表格打印 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; IRADIMED 3880 Main Unit 主机系统; 1; 套. 2; AC Adapter &Cable电源适配器及联线（核磁专用）; 1; 套. 3; Power Cable电源线; 1; 条. 4; Battery 电池; 1; 个. 5; Module,wireless ECG& Battery ECG无线心电模块及电池; 1; 套. 6; Advanced ECG Cable MRI ECG高级心电导联线; 1; 套. 7; Quatrode 心电电极片（成人、儿童、新生儿）; 20; 片. 8; Module,wireless SPO2& Battery SPO2无线血氧模块及电池; 1; 套. 9; MRI SPO2 Grip Sensor-Adult MRI SPO2成人血氧探头; 1; 套. 10; MRI NIBP Kit MRI NIBP无创血压套件包; 1; 套. 11; Operator Manual用户操作手册; 1; 套. 12; Abrasive Skin Prepping Gel 皮肤处理磨沙导电膏; 1; 个. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放√  专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |