表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 电子胃肠镜系统 | （一）图像处理中心 |
|  |  | 1.支持HDTV、SDTV、数字信号输出，图像可采用≥1080线图片信息有效扫描线（可选择RGB、YPbPr、SDI、DVI输出），保证输出高保真图像。 |
|  |  | 2.窄带光成像功能：可将光源输出的特殊光照射粘膜得到的特殊光影像信息自动分配到监视器的R、G、B通道形成窄带光影像；可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构；可模拟染色效果。 |
|  |  | 3.▲自体荧光成像功能：可将光源输出并经粘膜反射的绿光和自体荧光自动分配到监视器的R、G、B通道形成自体荧光影像；可识别肿瘤性病变和正常组织。 |
|  |  | 4.IHb色图，计算内镜图像中每个像素的IHb值，并以模拟颜色显示。 |
|  |  | 5.适应型IHb色彩强调，基于内镜图像的IHb值来强调色彩的轻微差异。 |
|  |  | 6.自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。 |
|  |  | 7.测光模式≥3种，包含平均、峰值、自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境。 |
|  |  | 8.构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造。 |
|  |  | 9.轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。 |
|  |  | 10.具有切换图像强调模式、切换适应型IHb色彩强调模式功能。 |
|  |  | 11.具有白平衡调节、AFI色彩平衡调节功能。 |
|  |  | 12.具有色调调节功能：“R”红色调节±8档、“B”蓝色调节±8档。 |
|  |  | - 电子放大功能：能将适用于电子缩放功能的内镜正常显示的光学图像放大1.8倍。 |
|  |  | 14.▲预冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。 |
|  |  | 15.彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁图像。 |
|  |  | 16.图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。 |
|  |  | 17.影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。 |
|  |  | 18.患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据。 |
|  |  | 19.数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。 |
|  |  | 20.可以兼容电子胃镜、电子肠镜、电子小肠镜、电子十二指肠镜、内科胸腔镜、支气管镜等内镜。 |
|  |  | 21.电源要求：电压220-240V AC（±10%内），频率50/60Hz（±1%内），消耗≤150VA。 |
|  |  | 22.尺寸大小：宽*高*深≤382*91*489mm。 |
|  |  | （二）内窥镜冷光源 |
|  |  | - 氙气光源，≥300瓦氙气短弧灯，无臭氧。 |
|  |  | - 氙灯灯泡平均寿命：持续照明约500小时（间断使用则灯泡寿命可能稍有不同），具有寿命指示灯提示更换功能。 |
|  |  | - 应急灯：≥12V 35卤素灯（内置镜面），平均寿命约500小时。 |
|  |  | - 具有窄带成像和自体荧光成像观察模式； |
|  |  | - 可经滤光片过滤后输出≥2种（包含415nm和540nm）波长的特殊光，用于照射黏膜以获得窄带光成像画面； |
|  |  | - 照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换。 |
|  |  | - 自动亮度调节模式：伺服光圈模式。 |
|  |  | - 自动曝光：≥17档。 |
|  |  | - 送气气泵具备≥4级压力开关(包含关,高,中,低)。 |
|  |  | - 存储功能：光源关闭后，设定（滤光片设定除外）仍可被存储。 |
|  |  | - 可通过设置键盘快捷键实现点灯功能； |
|  |  | - 调光电缆在机器的后端，可通过数字信号输出模式与主机连接，减少信号的衰减。 |
|  |  | - 电源要求：电压100-240V AC（±10%内），频率50/60Hz（±1%Hz），消耗≤600VA。 |
|  |  | - 尺寸大小：宽*高*深≤390*162*551mm。 |
|  |  | （三）显示器 |
|  |  | 1、屏幕≥31英寸。 |
|  |  | 2、分辨率≥4096x2160像素、宽高比：17:9。 |
|  |  | 3、视角：水平178°/垂直178°。 |
|  |  | 4、前保护屏：防刮擦双⾯AR碱铝硅酸盐玻璃。 |
|  |  | 5、具备多图像⽀持、远程控制、屏幕克隆等功能。 |
|  |  | 6、视频输入：3G-SDI端口≥1个、12G-SDI 端口≥1个、HDMI端口≥2个、DVI端口≥1个、DP1.1端口≥1个、DP 1.2 MST端口≥1个。 |
|  |  | （四）高清电子胃镜 |
|  |  | 1.视野角度≥140度； |
|  |  | 2.景深广于或等于：3-100mm； |
|  |  | 3.最小可视距离≤3mm |
|  |  | 4.▲先端部外径≤8.9mm； |
|  |  | 5.插入部外径≤8.9mm； |
|  |  | 6.弯曲部角度：上≥210度、下≥90度；左≥100度、右≥100度； |
|  |  | 7.钳子管道内径≥2.8mm； |
|  |  | 8.插入部有效长度：≥1030mm； |
|  |  | 9.激光兼容性能：可兼容810nm二极管激光； |
|  |  | 10.高频电兼容性能：可兼容； |
|  |  | 11.内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。 |
|  |  | 12.遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、电子放大、图像冻结四种功能。 |
|  |  | 13.一触式防水接头，无需防水帽。 |
|  |  | 14.可实现窄波特殊光成像功能； |
|  |  | 15.具有黄色色码标识，可快速确定本内镜与同品牌诊疗附件的兼容性； |
|  |  | 16.具有左/右角度卡锁功能； |
|  |  | 17.防电击保护级别：BF型设备； |
|  |  | 18.进液的防护程度：IPX7（电气接头安装防水盖后）； |
|  |  | （五）经鼻电子胃镜 |
|  |  | 1.视野角度≥140度（直视）； |
|  |  | 2.景深：3-100mm； |
|  |  | 3.▲先端部外径≤5.4mm； |
|  |  | 4.插入部外径≤5.8mm； |
|  |  | 5.弯曲部角度：上≥210度、下≥90度；左≥100度、右≥100度； |
|  |  | 6.全长≥1420mm,有效长度≥1100mm; |
|  |  | 7.钳子管道内径≥2.15mm； |
|  |  | 8.兼容性能：可兼容高频电烧； |
|  |  | 9.采用≥2条导光束设计提供检查所需充足亮度； |
|  |  | 10.记忆功能：内镜中均装载有记忆芯片，能储存内镜的钳子管道直径,镜子外径,型号,内镜编号,治疗附件伸出方向等等有用信息显示在监视器上； |
|  |  | 11.操作性能：操作旋钮及送水、送气按钮灵活，镜身轻便，手感好，适应单人单手操作； |
|  |  | 12.操作手柄上具有遥控按键≥4个，至少可控制图像冻结、图像强调、图像大小切换功能； |
|  |  | 13.防水的一触式接头，无需防水帽。 |
|  |  | 14.可实现窄波光成像功能。 |
|  |  | （六）治疗型电子结肠镜 |
|  |  | 1.视野角度：≥140度； |
|  |  | 2.景深广于或等于：5-100mm； |
|  |  | 3.先端部外径：≤10.5mm； |
|  |  | 4.插入部外径：≤10.5mm； |
|  |  | 5.▲弯曲角度：上≥190度，下≥190度，左≥160度，右≥160度 |
|  |  | 6.有效长度：≥1330mm； |
|  |  | 7.全长长度：≥1655mm； |
|  |  | 8.钳子管道内径：≥3.2mm； |
|  |  | 9.最小可视距离：≤4mm； |
|  |  | 10.具有高频兼容性功能； |
|  |  | 11.内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。 |
|  |  | 12.遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、静态图片释放、图像冻结四种功能； |
|  |  | 13.带有附送水功能； |
|  |  | 14.可实现窄波特殊光成像功能； |
|  |  | 15.具有黄色色码标识，可快速确定本内镜与同品牌诊疗附件的兼容性； |
|  |  | 16.防电击保护级别：BF型设备； |
|  |  | 17.进液的防护程度：IPX7（电气接头安装防水盖后）； |
|  |  | （七）高清电子结肠镜 |
|  |  | 1.视野角度：≥170度（0度直视）； |
|  |  | 2.景深广于或等于：5-100mm； |
|  |  | 3.插入部外径≤12.0mm； |
|  |  | 4.先端部外径≤12.2mm |
|  |  | 5.弯曲角度：上下各≥180度，左右各≥160度 |
|  |  | 6.全长约≥1655mm |
|  |  | 7.有效长度≥1330mm |
|  |  | 8.钳子管道：≥3.2mm |
|  |  | 9.▲导光束：≥3条 |
|  |  | 10.送气、送水管道和活检管道分别独立清洗消毒，有效防止感染。 |
|  |  | 11.具备副送水功能，插入附件，能进行有效吸引。 |
|  |  | 12.具有激光兼容性、高频兼容性、可变硬度、内镜镜信息记忆功能。 |
|  |  | 13.强力传导功能有助于以较小的力量向内镜先端部传导较强的力量。 |
|  |  | 14.智能弯曲部位于常规弯曲部近端，当内镜先端部触及结肠壁时，此弯曲部将自动弯曲，可防止内镜先端卡在褶皱中，有助于顺利的插入，大大减少患者不适。 |
|  |  | 15.防水连接，内镜与主机连接一步到位，无需内镜电缆，无需防水帽。 |
|  |  | 16.具有黄色色码标识，可快速确定本内镜与同品牌诊疗附件的兼容性； |
|  |  | 17.可实现窄波光成像功能； |
|  |  | 18.遥控功能：按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、静态图片释放、图像冻结四种功能； |
|  |  | 19.防电击保护级别：BF型设备； |
|  |  | 20.进液的防护程度：IPX7（电气接头安装防水盖后）； |
|  |  | （八）高频电刀 |
|  |  | 1、适用内镜下高频电烧治疗。 |
|  |  | 2、输出方式为单极模式、双极模式。 |
|  |  | 3、输出类型：电切模式有快速/慢速脉冲电切、单切1、单切2、单切3；电凝模式有单极为软凝固、强力凝固1、强力凝固2，双极为：射频凝固、射频凝固＋RCAP |
|  |  | 4、基本频率为330-380kHz。 |
|  |  | 5、最大输出：单切1/2/3为120W（500Ω）；快速/慢速电切为120W（500Ω）；软凝固为120W（100Ω）；强力凝固1为50W（500Ω）；强力凝固2为120W（500Ω）；射频凝固为40W（100Ω）。 |
|  |  | 6、通过脚踏开关控制输出。 |
|  |  | 7、重量：不大于6.5kg，便于搬运。 |
|  |  | （九）内镜送水泵 |
|  |  | 1.流量可调：具有十段流量指示和灵活的流量调节，可轻松进行输出流量的选择，流量调节范围0-600ml/min； |
|  |  | 2.具有泵头松脱监测； |
|  |  | 3.最大传输压强：≤400Kpa； |
|  |  | 4.送水袋挂件的安全工作载荷：≥2 kg |
|  |  | 5.默认单次最长输出时间：≥20s |
|  |  | （十）二氧化碳送气装置 |
|  |  | 1.输出二氧化碳气体具有恒温预热功能； |
|  |  | 2.具有二氧化碳气体杂质的过滤功能； |
|  |  | 3.气体输入额定压强：≤0.344MPa |
|  |  | 4.气体输入压强下限报警值≤0.1MPa，气体输入压强上限报警值：≤0.6MPa |
|  |  | 5.气体输出压强上限报警值：≤45KPa |
|  |  | 6.低流量档输出流量（出镜）1L/min±0.2L/min，高流量档输出流量（出镜）：2L/min±0.3L/min |
|  |  | 7.定时模式：至少3种（15min，30min，无） |
|  |  | 8.输出气体温度范围：15 ～35℃ |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 图像处理中心; 1; 台. 内窥镜冷光源; 1; 台. 显示器; 1; 台. 台车; 1; 套. 测漏器; 1; 个. 保养装置; 1; 台. 图文工作站; 1; 套. 高清电子胃镜; 1; 条. 经鼻电子胃镜; 1; 条. 治疗型电子结肠镜; 1; 条. 高清电子结肠镜; 1; 条. 高频电刀; 1; 套. 内镜送水泵; 1; 台. 二氧化碳送气装置; 1; 台. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 5,559.00 |
| 2 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 5,712.00 |
| 3 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 5,280.00 |
| 4 | 一次性使用电圈套器 | 盒 | 6,960.00 |
| 5 | 一次性使用电圈套器 | 盒 | 6,480.00 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
| 3 | / | / | / |
| 4 | / | / | / |
| 5 | / | / | / |