表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 胃肠动力学检查系统 | - 硬件要求： 1、要求配备原装仪器推车、医学等级安全隔离电源、电脑、彩色打印机。 2、要求配置预设参数，儿童专用配置，要求具备标准测压管和特殊测压管配置库，容许用户添加和自定义。 3、要求具有完整的自检系统。 ▲4、测压通道要求：要求配置微量水灌注测压系统，通道数要求≥20通道，并可升级更多通道和功能 5、压力测量范围要求: -50cmH2O至300cmH2O。 6、电动压缩机要求: 快速启动，压缩泵无噪音运行 ▲7、校准和补偿要求：要求为非电容材质，直接获取压力数值，不受温度等内外环境影响，在检查前不需要进行校准，检查结果不需要进行校正和温度补偿。 ▲8、测压功能：要求系统完成肛肠测压，同时也能完成吞咽研究、Oddis括约肌测压，十二指肠/小肠测压、结肠测压等更多功能。 9、清洗和消毒：相关部件 (水罐, 管道, 限流件) 可耐受通用消毒剂 10、灌注通道要求：≥ 24通道 11、微量灌注量要求：≤0.15 ml/min ▲12、要求球囊具备自动充气功能，用于肛门直肠测压。 13、球囊充气量递增幅度要求：1ml-10ml/s。 |
|  |  | 二、软件： 1、操作系统要求：中文Windows 7/10，界面具备多国语言任选。 2、检查协议设置要求：可预设编辑协议 ▲3、图文报告要求：自动生成中文图文报告，报告可编辑和预设，具备多种格式输出（如：PDF、WORD、JPG等）。 5、数据库要求：具有数据库，可通过数据库查询、保存和分类。 6、Clouse 绘图要求：Clouse绘图与压力曲线一键切换、与通道数对应的压力曲线显示和分析，在插管时即可任意选择Clouse 绘图或曲线显示方式。 7、肛门直肠功能分析要求：参数指标要求包括静息压、最大自主收缩压、收缩耐久程度、自主排便、肛门直肠感知和顺应性、直肠肛门抑制反射、球囊逼出试验和牙签刺激试验。 8、要求内置国际检测和分析标准（如：软件内置国际标准伦敦分类）。 9、压力显示要求：要求同步显示球囊压力、直肠压力、肛管压力。 |
|  |  | 三、质保要求： 整机质保三年，终生免费升级维护。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; Solar 主模块（USB与MMSbus转换盒）; 1; 个. 2; 12通道组合接口模块; 2; 个. 3; 软件，包括： 基于视窗的基本病人数据库软件，带系统硬件诊断，1套 肛门直肠动力软件,高分辨率肛门直肠测压/Clouse绘图软件/伦敦分类，1套; 1; 套. 4; 空气压缩泵; 1; 个. 5; MPP-F过滤阀; 50; 个. 6; MPP-FR0.15T限流阀; 27; 个. 7; MPP-MT连接管; 24; 条. 8; 压力感受器（TNF-R）; 30; 个. 9; 20通道高分辨率肛门直肠水灌注测压管; 2; 根. 10; 非乳胶球囊; 5; 个. 11; 工作站，包括： DELL商用电脑主机，1台 24英寸液晶显示器，1台 彩色喷墨打印机，1台; 1; 套. 12; 推车; 1; 台. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无R）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |