表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 |  | 一、图像处理装置 |
|  |  | 1、支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线（可选择RGB、YPbPr、SDI、DVI输出），保证输出高保真图像。 |
|  |  | ▲2、窄波光成像功能：可将光源输出的窄波光照射粘膜得到的特殊光影像信息自动分配到监视器的R、G、B通道形成窄波光影像；可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构； 可模拟染色效果。 |
|  |  | ▲3、自体荧光成像功能：可将光源输出并经粘膜反射的绿光和自体荧光自动分配到监视器的R、G、B通道形成自体荧光影像；可识别肿瘤性病变和正常组织。 |
|  |  | 4、血色素指数IHb色彩强调功能，强调粘膜细微色彩改变，从而更易查明细微的病变改变。 |
|  |  | 5、IHb色图，计算内镜图像中每一个像素的IHb值，并以模拟颜色显示。 |
|  |  | 6、适应型IHb色彩强调，基于内镜图像的IHb值来强调色彩的轻微差异。 |
|  |  | 7、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。 |
|  |  | 8、测光模式分为三种，平均、峰值、全自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境。 |
|  |  | 9、构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造。 |
|  |  | 10、轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。 |
|  |  | 11、快速实时冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。 |
|  |  | 12、彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁图像。 |
|  |  | 13、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。 |
|  |  | 14、具备白平衡功能。 |
|  |  | 15、摄像主机与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。 |
|  |  | 16、患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥20名患者资料数据。 |
|  |  | 17、数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。 |
|  |  | 二、医用冷光源 |
|  |  | 1、氙气光源，300瓦氙气短弧灯，无臭氧。 |
|  |  | ▲2、具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面。 |
|  |  | 3、输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm。 |
|  |  | 4、照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换。 |
|  |  | 5、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出出热风。 |
|  |  | 6、自动亮度调节模式：伺服光圈模式。 |
|  |  | 7、自动曝光：17档。 |
|  |  | 8、调光电缆在机器的后端，可通过数字信号输出模式与主机连接，减少信号的衰减。 |
|  |  | 9、具备待机模式。 |
|  |  | 12、具有强透光定位功能。 |
|  |  | 三、电子十二指肠镜 |
|  |  | 1、视野角度≥100度，后方斜视距离≥105度 |
|  |  | 2、景深距离:5-60mm； |
|  |  | 3、最短可视距离≤10mm； |
|  |  | 4、先端部外径≤13.5mm； |
|  |  | 5、插入部外径≤11.3mm； |
|  |  | 6、弯曲部角度：向上≥120度；向下≥90度；向右≥110度；向左≥90度 |
|  |  | 7、钳子管道内径≥4.15mm； |
|  |  | ▲8、抬钳器内置V型槽的设计，可以固定导丝，配合丰富的V式系统配件可实现单人操作，提高胆胰治疗效率，缩短检查时间，保护医护人员的身体健康。 |
|  |  | 9、记忆功能：内镜中均装载有记忆芯片，能储存内镜的钳子管道直径,镜子外径,型号,内镜编号,治疗附件伸出方向等等有用信息显示在监视器上； |
|  |  | 10、操作手柄上具有遥控按键：4个，至少可控制图像冻结、图像强调、图像大小切换功能； |
|  |  | 11、先端帽可折卸，便于清洗； |
|  |  | 12、可进行内镜全浸泡清洗消毒 |
|  |  | 四、高清电子胃镜 |
|  |  | 1、CCD可与HDTV兼容，镜身具有渐软性设计 |
|  |  | 2、视野角：近焦模式1400,常规焦距模式1400 |
|  |  | 3、景深：常规≤7-100mm 近焦≤3-7mm |
|  |  | 4、插入部外径：≤9.9 mm，先端部外径: ≤ 10.2 mm |
|  |  | 5、钳子管道直径：≥2.8 mm |
|  |  | 6、弯曲角度 上≥2100，下≥900，左≥1000，右≥1000 |
|  |  | 7、有效长度: ≥1030 mm |
|  |  | 8、具有副送水功能 |
|  |  | ▲9、具有防水式一触式接头，可全浸泡消毒 |
|  |  | 10、有内镜信息记忆功能 |
|  |  | 11、遥控按扭:≥5个，可任意设定 |
|  |  | ▲12、自带光学放大功能，光学放大倍数≥45倍 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 图像处理装置; 1; 台. 2; 医用冷光源; 1; 台. 3; 医用显示器; 1; 台. 4; 电子十二指肠镜; 1; 条. 5; 高清电子胃镜; 1; 条. 6; 测漏器; 1; 个. 7; 台车; 1; 台. 8; 图文工作站; 1; 台. 9; 镜箱; 2; 个. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放√□   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |