表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 化学发光成像仪 | - 功能：化学发光，光密度成像，荧光成像，免染成像等，应用范围包括但不仅限为：核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜； |
|  |  | - ▲CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208）； |
|  |  | - 触摸屏≥12.1英寸控制，支持多点触控功能（2点）； |
|  |  | - ▲425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm；CCD暗电流：≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音：≤6 e-rms，提供弱光成像所需； |
|  |  | - 使用超大光圈快速对焦镜头（≥f/0.95），提高进光量的同时完成自动聚焦；自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦； |
|  |  | - 16bit数据采集（65,536灰度级，≥4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级； |
|  |  | - ▲智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能；并具备不低于三种样品托盘设计：化学发光、紫外和免染样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）； |
|  |  | - 最大成像面积≥ 16.8 x 21 cm； |
|  |  | - 具备有UV防护板，可方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； |
|  |  | - 具有自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式。能累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存； |
|  |  | - 具有免染色成像功能，可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色； |
|  |  | - ▲触屏软件控制系统，支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全，USB接口及局域网传输数据； |
|  |  | - 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求； |
|  |  | - 图像输出格式具有多种格式选择，包括：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn； |
|  |  | - 显示过饱和像素保证精确定量； |
|  |  | - 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; UV样品盘; 1; 块. 3; 白光样品盘; 1; 块. 4; 蓝光样品盘; 1; 块. 5. |