表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 |  | 招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 冰冻切片处理系统 |  | - ▲操作界面：≥5寸中文彩色触摸屏，允许客户查看或调整包括但不限于刀架温度、样本头温度、切片和修片厚度、剩余刀架行程以及仪器设置等参数； |  |  |
|  |  |  | - ▲刀架制冷方式：主动制冷，可通过触摸屏设置刀架温度，温度范围-5℃～-35℃/20℃； |  |  |
|  |  |  | - 速冻台：≥18+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-57℃±3℃，室温20℃时可达到-60℃； |  |  |
|  |  |  | - 可存储≥3个常用的切片程序，包括刀架温度和样本头温度，直接以快捷键方式显示在主操作界面上，使用起来更方便快捷； |  |  |
|  |  |  | - ▲配备多功能万向操纵杆，可通过操纵杆可进行切片模式/修片模式的转换、进样系统的前进/后退，并且精准选择切片和修片的厚度，最大进样速度≥3mm/min； |  |  |
|  |  |  | - 进样模式：刀架步进马达进样，确保进样的精确性； |  |  |
|  |  |  | - 照明装置：亮度、角度可调节，位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明； |  |  |
|  |  |  | - ▲进样行程：水平进样行程≥48mm，样品垂直行程≥64mm； |  |  |
|  |  |  | - ▲操作高度：可电动调整高度，范围为82-112cm，配合圆弧形前面板； |  |  |
|  |  |  | - 切片手轮锁定模式：机械锁定或电动锁定，且可在高位或任意位置锁定； |  |  |
|  |  |  | - 具备刀架回缩功能，根据需要可关闭或开启，回缩距离为≥20μm； |  |  |
|  |  |  | - 切片结构：切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障； |  |  |
|  |  |  | - 切片厚度0.5～500μm可调，切片精度：0.5–5μm，步进≤0.5μm；5μm-10μm，步进≤1μm；10μm–20μm，步进≤2μm；20μm–50μm，步进≤5μm；50μm–100μm，步进≤10μm. |  |  |
|  |  |  | - 修块厚度5～500μm，修块精度：5μm–30μm，步进≤5μm；30μm–100μm，步进≤10μm；100μm–200μm，步进≤20μm；200μm–500μm，步进≤50μm. |  |  |
|  |  |  | - 制冷方式：≥3种，包括但不限于压缩机、半导体、盐水循环制冷； |  |  |
|  |  |  | - 箱体制冷：压缩机制冷，冷冻箱温度维持在-25°C+/-2˚C（室温在+20℃时）； |  |  |
|  |  |  | - 样品头制冷：主动制冷，10～-50℃可调（室温在+20℃时），确保持续稳定地样品制冷； |  |  |
|  |  |  | - 样本头位置：可调，通过X、Y轴精细调整水平、垂直位置； |  |  |
|  |  |  | - 切片模式：手动切片和电动切片模式，≥4种电动切片模式，包括但不限于单张切片、间隔切片、自由设置片数切片、连续切片电动切片，切片速度0-256mm/s可调； |  |  |
|  |  |  | - 样品头X/Y轴7°定位，带零刻度定位，Z轴360°旋转定位； |  |  |
|  |  |  | - 自动待机和休眠模式，无需手动操作（非活动状态，1小时自动进入待机模式，3小时自动进入休眠模式，省电≥30%），可设定自动开机模式； |  |  |
|  |  |  | - 刀架角度可调，便于切割不同的组织面； |  |  |
|  |  |  | - 配备一次性窄刀片刀架，可选配一次性宽刀片刀架、钢刀刀架； |  |  |
|  |  |  | - 蒸发器：纯铜材质，确保良好的制冷效果； |  |  |
|  |  |  | - 除霜有立即启动和预约模式，除霜时间可长达约60-90分钟，若有紧急标本处理，可随时暂停除霜程序； |  |  |
|  |  |  | - 配备≥4种颜色样品托，不同尺寸可选，方便不同类型样品标记； |  |  |
|  |  |  | - 配备Cold-D冷冻消毒，可预约或立即消毒，消毒时间≤50分钟； |  |  |
|  |  |  | - 消毒液有第三方检测证明，可消灭包含艾滋病、结核杆菌在内的病原体； |  |  |
|  |  |  | - 消毒液含Ag+离子及H2O2，每次消耗≤80ml。在消毒过程中若有紧急标本，可暂停消毒，立即处理紧急标本； |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 |  | 冰冻切片机主机 |  | 1 | 台 |
| 2 |  | 刀架 |  | 1 | 套 |
| 3 |  | 样本夹具 |  | 1 | 套 |
| 4 |  | 样本托 |  | 6 | 个 |
| 5 |  | 毛刷工具 |  | 1 | 套 |
| 6 |  | 刀片 |  | 1 | 盒 |
| 7 |  | 冷冻包埋剂 |  | 1 | 瓶 |

注：1. 20-50万（不含50万）设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科甘宁；

2. 50万及以上设备请将参数电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-4，签字）交给设备科闫杰杰；论证后若参数信息有变动，以上材料请重新