表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 多参数纳米颗粒检测系统 | 1. 主要用途：通过对标记在细胞上的荧光基团的检测，获得该荧光基团所指示的一系列细胞的物理、化学、生物特性，从而可以开展一系列的科学研究。可实现包括外泌体在内的单个纳米尺度颗粒的多参数同时检测，并通过多色荧光揭示颗粒的多种生化性能。 |
|  |  | ★2. 激光器配置：≥四根固态激光器，波长包括但不限于400nm-410nm激光器、485nm-495nm激光器、555nm-565nm激光器、630nm-640nm激光器。 |
|  |  | 3. 激光器功率：每根激光器功率≥100mW。 |
|  |  | 4. 激光器功率独立可调，每个激光器功率须标明具体数字。 |
|  |  | 5. 激光器功率连续可调，确保每次实验能达到最佳激发效率。 |
|  |  | ▲6. 同时检测≥14个荧光参数、≥3个散射光探测器，可同时开启不受影响。 |
|  |  | ★7. 具备小颗粒检测设备，可检测小于100nm的微小颗粒。 |
|  |  | 8. 电子系统类型：超低噪电子系统，确保极低含量样本有效检出。 |
|  |  | 9. 激光技术：光胶耦合石英流动杯激发技术，稳定性光路，激光自动校准。 |
|  |  | 10. 光路技术：开机无需调整光路，一键开机，无需每天调教光路。 |
|  |  | ▲11. 信号检测器：荧光信号检测器为高性能光电倍增管（即PMT检测器），而非光电二极管类检测器（APD）或硅胶二极管检测器（SiPM）。 |
|  |  | ▲12. 光信号收集系统：每根激光器采用独立的多角形全反射收集光路和独立PMT检测器，先收集波长较长的弱信号，再收集波长较短的荧光信号，以保证弱信号优先收集。 |
|  |  | 13. 荧光分辨率：CV≤3%（鸡红细胞核或荧光微球检测） |
|  |  | ▲14. 绿色荧光检测灵敏度：FITC≤27MESF |
|  |  | 15. 红色荧光检测灵敏度：PE≤4MESF |
|  |  | 16. 样本获取速度：≥30000个细胞/秒 |
|  |  | 17. 进样系统：进样针自动清洗系统，换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染 |
|  |  | 18. 交叉污染率：≤0.5% |
|  |  | 19. 荧光补偿：机器具备自动多色荧光补偿功能 |
|  |  | ▲20. 液流系统：气压正压上样系统（非蠕动泵或注射泵上样），液流压力可调，提供稳定可调的液流压力。 |
|  |  | 21. 样本流速：高速、中速、低速三挡可调，且可进行上样速度的自定义调节。 |
|  |  | ▲22. 仪器性能质控：软件具有设置和追踪（CS＆T）功能，能帮助仪器完成基线设置，并且优化灵敏度和荧光分辨率；设置不同激光器间的信号时间延迟及优化PMT电压，确保实验结果的一致稳定；可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。 |
|  |  | 23. 脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间4种参数。 |
|  |  | 24. 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 |
|  |  | 25. 所有液路管道材料不易粘附蛋白等物质，从而长时间保证管路清洁，便于清洗。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 流式细胞仪主机; 1; 台. 2; 液流系统; 1; 套. 3; 电脑工作站; 1; 台. 4; 数据处理系统; 1; 套. 5; 小颗粒检测器; 1; 台. 6; 仪器启动套装（含鞘液，清洗液，质控微球）; 1; 套. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放✓    专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式管 | 支 | 730 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |