表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动蛋白免疫印迹定量分析系统 | 1、▲蛋白质分离原理：样品中的蛋白质分子根据分子量大小被分离开来，样品分离总距离≥3厘米； |
|  |  | 2、制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶； |
|  |  | 3、转膜：系统无需转膜步骤； |
|  |  | 4、实时监控：实时监控蛋白质基于分子量不同电泳分离的全过程，并以影像的形式保存，可随时回放该电泳分离过程； |
|  |  | 5、信号检测方式：化学发光检测法和荧光，使用hrp标记的二抗，通用性强； |
|  |  | 6、▲自动化步骤：系统全自动进样、全自动进行基于蛋白质分子量不同的分离、一抗二抗孵育，全自动免疫杂交和化学发光或荧光检测步骤；以上步骤全自动连贯完成（而非仅限于信号检测步骤全自动），完全无需人工操作； |
|  |  | 7、样本通量：具有≥20个样本通道，同时运行≥20个独立样品； |
|  |  | 8、各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰； |
|  |  | 9、▲进样体积：≤50nL； |
|  |  | 10、样本准备量：≤0.3ug/ul的总蛋白质样品3~5uL； |
|  |  | 11、运行时间：一次完整检测的运行时间≤3.5个小时； |
|  |  | 12、▲检测蛋白质范围：可检测3kD—400kD分子量范围的目标蛋白质； |
|  |  | 13、结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动识别蛋白条带、计算出目标蛋白峰形信号图的峰面积、信噪比等数据；设置了标准品后，自动计算出标准曲线，进行绝对定量分析；数据结果有条带图和峰型图等不同呈现形式； |
|  |  | 14、软件功能：软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 多功能全自动蛋白表达定量分析仪主机; 1; 台. 2; 仪器操作和数据分析软件; 1; 套. 3; 安装培训套装; 1; 套. 4; 品牌电脑; 1; 台. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛细管分离试剂盒 | 盒 | 200份/12936 |
| 2 | 蛋白分离样品管 | 包 | 144份/8000 |
| 3 | 蛋白分离检测套装 | 套 | 196/24800 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二抗 | 盒 | 3320 |
| 2 | 荧光二抗 | 盒 | 1680 |
| 3 | 洗脱试剂 | 盒 | 1280 |
| 4 | 化学发光底物 | 盒 | 2244 |
| 5 | 免疫印迹试剂 | 套 | 1200 |