表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 实时荧光定量PCR仪 | 1.加热方式：采用Therma-Base技术的半导体加热方式； |
|  |  | 2.▲加热模块：银质模块； |
|  |  | 3.▲孔间温度均一性：≤±0.1℃； |
|  |  | 4.温控准确性：±0.1℃； |
|  |  | 5.样本容量：96孔模块：10-100 ul，384孔模块：5-20 ul； |
|  |  | 6.运行速率：96孔模块1小时内完成40个循环的PCR扩增检测；384孔模块40分钟内完成40个循环的PCR扩增检测； |
|  |  | 7. ▲光源：高强度白色固态光源，单个光源寿命长达数万小时，终身无需更换，所有样本同步激发； |
|  |  | 8.光学检测系统：冷CCD，所有样本同步检测； |
|  |  | 9.可检测通道数：≥6个； |
|  |  | - 10.灵敏度：可检测单拷贝基因； |
|  |  | 11.动力学范围：≥11个数量级； |
|  |  | 12.重复性：样品检测变异系数CV≤0.15%（Cp值）； |
|  |  | 13.定量模式：可直接进行荧光定量，无须采用其它染料辅助校正； |
|  |  | 14. ▲样品通量：同一台仪器支持96及384个样本/次，96孔模块和384孔模块更换简单，即插即用，无需工程师上门，用户可自行更换，更换后无需校准； |
|  |  | 15.检测模式：支持常用的所有的检测模式； |
|  |  | 16.软件：具有绝对定量、相对定量、基因分型、产物鉴定、熔解曲线分析、颜色补偿等功能； |
|  |  | 17.具备有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 实时荧光定量PCR仪主机; 1; 台. 2; 96孔模块; 1; 个. 3; 软件; 1; 份. 4; 操作手册; 1; 本. 5; 压膜板; 1; 个. 6; 控制单元; 1; 台. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放√   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色96孔板 | 1 | 3,120 |
| 2 | 白色384孔板 | 1 | 3,258 |
| 3 | 透明96孔板 | 1 | 3,448 |
| 4 | 透明96孔板 | 1 | 3,362 |
| 5 | 耐热型96孔/384孔封口膜 | 1 | 1,092 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNA Master Hydrolysis probes试剂盒 | 1 | 4,982 |
| 2 | High Resolution Melting Master试剂盒 | 1 | 2,116 |
| 3 | SYBR Green I Master, 5 x 1 ml试剂盒 | 1 | 1,700 |
| 4 | Probes Master, 5 x 1 ml 试剂盒 | 1 | 1,800 |