表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 经鼻蝶颅底手术器械 | 1、▲0°颅底内镜：双层蓝宝石镜面，超广角，视场角≥100°，直径4mm，有效工作长度18cm，可浸泡、气熏或高温高压消毒，集成光纤传输，镜子具有接口可连接重复使用冲洗鞘，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； |
|  |  | 2、30°颅底内镜：直径4mm，工作长度18cm，双层蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，广角，视场角≥75°，可浸泡、气熏或高温高压消毒，镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； |
|  |  | 3、导光束：带安全锁定装置，高耐热型，直径3.5mm，长230cm； |
|  |  | 4、解剖刀：尖头，圆形压舌板，成45°角，规格3mm，带有圆形手柄，长23cm； |
|  |  | 5、剥离子：双头，半锋利半钝形，有刻度，长26cm； |
|  |  | 6、▲双极电凝钳：头端宽1mm，45度，外径3.4mm，长度20cm，垂直闭合，由钳芯、内套管、外套管及手柄组成配套使用； |
|  |  | 7、双极电凝钳钳芯A：直型，垂直闭合，外径3mm，钳头宽1mm，工作长度20cm； |
|  |  | 8、双极电凝钳钳芯B：头端弯曲45°，水平闭合，外径3mm，钳头宽2mm，工作长度20cm； |
|  |  | 9、双极电凝钳钳芯C：精细型，钳头宽1mm，头端45°角，水平闭合，规格3mm，工作长度20cm； |
|  |  | 10、双极高频电缆：用于高频电凝器设备，长度300cm； |
|  |  | 11、可伸缩解剖刀：有套叠刨刀，由手柄、外管和小型镰状刀组成； |
|  |  | 12、取瘤钳：圆形匙，直径2.5mm，直型，有效工作长度 18cm； |
|  |  | 13、上翘型取瘤钳：圆形匙，直径2.5mm，45°上翘，有效工作长度 18cm； |
|  |  | 14、咬骨钳：向上前成角 60°，切口大小2 mm，有效工作长度17cm； |
|  |  | 15、剪刀：直型，带有小手柄，有效工作长度18cm； |
|  |  | 16、精细剪：上翘，带有小手柄，有效工作长度18cm； |
|  |  | 17、3mm刮匙：钝，内径3mm，弧形柄，带有圆形手柄，长度25cm； |
|  |  | 18、5mm刮匙：钝，内径5mm，弧形柄，带有圆形手柄，长度25cm； |
|  |  | 19、45°环形刮匙：可塑形，内径3mm，尖端成角 45°，有圆形手柄，长度25cm； |
|  |  | 20、▲可塑形环形刮匙：可塑形，内径5mm，尖端成角 45°，有圆形手柄，长度25cm； |
|  |  | 21、吸引刮匙：钝型，规格5mm，末端成45°角，带有接口，工作长度15cm，总长度25cm,带有触诊探针； |
|  |  | 22、精细型咬骨钳：60°前上开口，规格1mm，工作长度17cm； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 0°颅底内镜; 2; 根. 2; 30°颅底内镜; 1; 根. 3; 导光束; 1; 条. 4; 解剖刀; 1; 把. 5; 剥离子; 1; 把. 6; 双极电凝钳; 1; 把. 7; 双极电凝钳钳芯A; 1; 把. 8; 双极电凝钳钳芯B; 1; 把. 9; 双极电凝钳钳芯C; 1; 把. 10; 双极高频电缆; 1; 把. 11; 可伸缩解剖刀; 1; 把. 12; 取瘤钳; 1; 把. 13; 上翘型取瘤钳; 1; 把. 14; 咬骨钳; 1; 把. 15; 剪刀; 1; 把. 16; 精细剪; 1; 把. 17; 3mm刮匙; 1; 把. 18; 5mm刮匙; 1; 把. 19; 45°环形刮匙; 1; 把. 20; 可塑形环形刮匙; 1; 把. 21; 吸引刮匙; 1; 把. 22; 精细型咬骨钳; 1; 把. |

表2

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |