表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 脑室镜及手术器械 | 1、▲6°脑室镜：柱状晶体镜，6°广角，柱状镜与器械通道一体化整合设计，镜体外径6.1mm，工作长度18cm，内带一个器械通道直径2.9mm，带两个冲洗吸引通道直径1.6mm，可双通道进入手术器械进行双手操作； |
|  |  | 2、操作鞘：特殊可旋转设计的操作鞘，采用支臂固定操作鞘后，内镜可以360°旋转，外径6.8mm，一体化的设计无需额外的耗材如剥皮鞘等； |
|  |  | 3、鞘芯：与操作鞘配套使用； |
|  |  | 4、▲可视鞘芯：配合2mm的0°直视式内镜用于操作鞘进行可视穿刺，避免盲穿带来的副损伤； |
|  |  | 5、内镜转换器：可高温高压灭菌，可供无菌条件下更换镜头； |
|  |  | 6、▲0°观察内镜：双层蓝宝石镜面，广角，直径2mm，长度26cm，可高温高压灭菌，集成光纤传输，配合可视鞘芯使用； |
|  |  | 7、30°观察内镜：双层蓝宝石镜面，广角，直径3.3mm，长度25cm，可高温高压灭菌，集成光纤传输，配合可视鞘芯使用； |
|  |  | 8、可旋转拆卸剪刀：尖头，2mm，单开齿，工作长度30cm。组成：手柄, 外管； |
|  |  | 9、双开齿活检钳：双开齿，2mm，工作长度30cm，组成：手柄,外管； |
|  |  | 10、脑室造瘘钳：2mm，工作长度30cm，组成：手柄，外管； |
|  |  | 11、抓钳：双侧活动钳口，直径2mm，工作长度30cm； |
|  |  | 12、单开齿活检钳：单开齿， 2.7mm , 工作长度30cm, 组成：手柄，外管； |
|  |  | 13、双极电凝电极：双极,5Fr； |
|  |  | 14、双极高频电缆：配套双极电凝电极使用，长300cm； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 6°脑室镜; 1; 套. 2; 操作鞘; 1; 个. 3; 鞘芯; 1; 个. 4; 可视鞘芯; 1; 个. 5; 内镜转换器; 1; 个. 6; 0°可视化观察内镜; 1; 条. 7; 30°可视化观察内镜; 1; 条. 8; 可旋转拆卸剪刀; 2; 把. 9; 双开齿活检钳; 1; 把. 10; 脑室造瘘钳; 1; 把. 11; 抓钳; 1; 把. 12; 单开齿活检钳; 1; 把. 13; 双极电凝电极; 1; 根. 14; 双极高频电缆; 1; 条. |

表2

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |
| 2 |  |  |  |