表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脑部与区域血氧检测仪 | （1）整机原装进口，主机显示器一体化设计，显示器尺寸≥10.4 英寸 |
|  |  | （2）光源：LED光源，近红外光技术，具有连续、无创、实时监测局部组织氧饱和度的功能 |
|  |  | （3）自定义设置：患者ID、姓名、年龄、体重、测量部位等 |
|  |  | （4）数据设置：时间、语言、报警音量与限值、数据通道名称（能以A-Z自定义命名区分不同躯体组织）、扫描时间、数据储存与读取、信号通道设置等 |
|  |  | （5）▲显示参数：rSO2及区域氧饱和度 、基线值、AUC、SSI信号强度指示、时间标志线和数字代码等 |
|  |  | （6）▲准确度：rSO2测量精准度：±1%，对于颈静脉球氧饱和度平均值偏差2.49%，标准差2.13%，相关系数0.947 |
|  |  | （7）rSO2测量范围：15%－95%。 |
|  |  | （8）警报范围：上限：20％－95%；下限：15%－90% |
|  |  | （9）▲可选用传感器及适用范围：可用于2.5KG及以上的新生儿、小儿和成人脑部及区域氧饱和度（如：肾区、肠系膜、肝脏等位置）监测使用，在新生应患者监测提供FDA或相关批准证明。成人专用传感器：＞40kg及以上；儿童专用传感器：5kg＜体重＜40kg；新生儿专用传感器：＜5kg |
|  |  | （10）▲参数技术先进性：生产系统符合ISO标准，产品具有FDA和CE认证 |
|  |  | （11）▲通道数量： 4通道，可同屏显示脑部及身体4个部位的rSO2读数以及趋势变化 |
|  |  | （12）扫描时间（时间轴显示）：1，2，4，8，12，24小时可选 |
|  |  | （13）采集频率：持续采集测量频率1秒/次，刷新频率≤5秒/次 |
|  |  | （14）▲事件标记：任意时间都可进行标记，事件按照应用场景分为手术室, ICU, 血管，NICU（新生儿重症监护病房）4个类别，每个类别有40种可选项。标记的事件代码将出现在趋势表格屏幕中的标志事件列，数字输出或USB输出的数据中 |
|  |  | （15）▲诱导前基准线设定：可在任意时间对患者在屏幕上标记一个基准线值，通常设置在病人治疗前开始设置基础值，便于观察病人恢复情况及治疗前后的对照 |
|  |  | （16）▲AUC（曲线下阈值计算）：基线被设置后在检测中会自动实时进行计算，计算值以（％＊min）的形式显示在屏幕上 |
|  |  | （17）趋势线平均值：显示过去60分钟内氧饱和度变化的移动平均值 |
|  |  | （18）▲数据存储和输出：机器本身可记录28条历史纪录，可以通过USB接口将数据进行存储和导出，USB存储率：可选5,30和60秒。配有专业分析软件进行数据分析，输出方式可以为PDF、Excel、图表等格式，便于后期的病例复盘与科研分析 |
|  |  | （19）信号输出端口：可连接VGA端口，使数据显示在VGA显示器上；可通过RS232接口向其他监护仪传输数据，例如飞利浦（Philips）接口模块或个人电脑（PC） |
|  |  | （20）内置电池：具备内置锂电池，可作为停电和患者转运时的备份 |
|  |  | （21）输入电压：100-240 V／AC频率50/60Hz |
|  |  | （22）环境要求：工作温度＋16℃～32℃；存放温度－20℃～45℃；湿度20%～80%，非冷凝状态 |
| 配置清单 |  |  |
| 1. 柯惠医疗脑部与区域血氧检测仪INVOS 5100C 配置清单. 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机 5100C; 1; 台. 2; 前置放大器 5100C-PA; 1; 个. 3; 前置放大器 5100C-PB; 1; 个. 可重复使用电缆RSC1; 1; 根. 可重复使用电缆RSC2; 1; 根. 4; 可重复使用电缆RSC3; 1; 根. 可重复使用电缆RSC4; 1; 根. 儿童传感器 SPFB; 4; 片. 电源缆线 310708; 1; 根. 5; 中文说明书; 1; 份. U盘; 1; 个. 驱动盘; 1; 张. |

- 依露得力脑氧饱和度监测仪01-06-2030C配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 01-06-2030C | 1 | 台 |
| 2 | 传输电缆 01-06-0005C | 2 | 根 |
| 3 | 电极片 | 4 | 片 |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |
| 5 | 使用手册（CD） | 1 | 张 |
| 6 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 7 | 清洁包 | 1 | 包 |

3.苏州爱琴近红外光血氧监测仪EGOS-600配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机EGOS-600 | 1 | 台 |
| 2 | 探头 | 4 | 片 |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |
| 4 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 5 | 合格证 | 1 | 份 |
| 6 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 7 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用R  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人脑部与区域血氧传感器SAFB-SM | 片 | 2926元 |  |
| 2 | 儿童脑部与区域血氧传感器SPFB | 片 | 3657.5元 |  |
| 3 | 新生儿脑部与区域血氧传感器CNN/SNN | 片 | 4380元 |  |