表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 一氧化氮治疗仪 | - 1、物理规格/性能 - ▲1.1整机重量（含电池、过滤器、传感器）：≤7.5kg 1.2主机尺寸：330mm x 220mm x 280mm ▲1.3过滤器工作时间：1000小时，单位成本可忽略不计 ▲1.4内部电池供电时间：90分钟，方便转运 1.5配备传感器：气体流量传感器、气体压力传感器、气体浓度传感器 1.6主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口 1.7储存环境温度：-20℃～60℃ 1.8 开机时间≤5s 2、设备性能 2.1支持的患者类型：新生儿、儿童、成人 ▲2.2治疗用一氧化氮(NO）气体来源：空气为气源，采用放电反应，即时获取，无需储气钢瓶和反应体 2.3内置过滤器过滤掉除NO外的其他废气，保证NO的纯度 2.4：内置NO、NO2传感器，实时监测气体浓度，保证患者治疗过程中的安全可靠 ▲2.5一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电 2.6支持有创及无创呼吸机，显示屏上有连接方式指引，避免连接错误 2.7浓度波形显示，临床医生治疗患者的质量控制有着重要参考作用 ▲2.8数据传输：可通过RJ45接口接入医院信息化系统，也可通过USB接口导出数据 2.9：监测浓度：0~100ppm，步长1ppm，精度：±20%/±2ppm，取大者 2.10：输出浓度：3~80ppm，步长1ppm，精度：±20%/±2ppm，取大者，大于 20ppm 范围内，±5%F.S ，完全符合临床应用需求； 2.11：工作音量：＜50dB 3、显示屏 ▲3.1主屏幕显示：12.1英寸彩色TFT LCD 3.2主屏幕分辨率：1024 X 768像素 3.3屏幕操作：全可触操作界面和旋钮两种方式 ▲3.4显示界面：NO\NO2实时监测浓度、监测浓度波形、传感器和过滤器使用寿命、监测时间设置、监测浓度设置、撤机、有创和无创呼吸机连接方式、已治疗时间 ▲3.5选择撤机功能，可自动逐步降低浓度 3.6显示 NO 治疗仪系统的软件界面，可以通过触摸来选中和更改设置。 3.7治疗过程中可锁屏 4、报警要求 4.1 一氧化氮报警上限设定范围：1ppm~100ppm 4.2 一氧化氮报警下限设定范围：0ppm~99ppm 4.3 二氧化氮报警上限设定范围：1ppm~10ppm 4.4 报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁 4.5报警听觉信号可静音120s |
| 配置清单 |  |  |
| 1; 一氧化氮治疗仪主机; 1; 套. 2; 台车; 1; 个. 3; 混合器; 1; 个. 4; 管接头; 1; 个. 5; 流量传感器; 3; 个. 6; 流量传感器线缆; 1; 个. 7; 国标三芯电源线; 1; 个. 8; 合格证; 1; 个. 9; 使用说明书; 1; 套. 10; 设备保修卡; 1; 套. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放R  专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |