表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 电外科工作站 | 1、高频电、氩气一体化设计，工作频率：≥450KHz，最大输出功率≥300W。 |
|  |  | - 具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。 电切：纯 切1、混切1最大输出功率为≥300W，负载（500Ω） 单极电凝：柔和凝（负载100Ω）、强力凝，最大输出功率为≥120W，负载（500Ω） 双极电凝：最大输出功率为≥100W，负载（100Ω） |
|  |  | ▲3、具有专用内镜治疗模块：内镜切1、内镜切2最大输出功率为≥150W，分别具有≥4种强度，≥4种效果可调，负载为(500Ω)。可开展内镜下各种高频治疗。 |
|  |  | 4、具有氩气输出模块 氩束凝：最大输出功率≥120W，负载（500Ω）。 氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。 |
|  |  | 5、大屏幕液晶显示，直观、明显、易操作。 |
|  |  | ▲6、内镜治疗一键式选择，内镜切1用于息肉圈套、EMR、ERCP等治疗，内镜切2用于ESD、POEM等治疗。智能控制输出功率大小，精细切割。 |
|  |  | 7、步进方式：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。 |
|  |  | 8、氩气高频电刀电磁兼容，Ⅰ组B类，全浮地形式输出，CF型设备。 |
|  |  | 9、具有手控、脚控两种控制方式。 |
|  |  | ▲10、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、氩束凝/双极电凝，可自动转换方便操作者使用。 |
|  |  | 11、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。 |
|  |  | ▲12、具有语音报警提示，醒目、直观了解报警原因。 |
|  |  | 13、具有双反馈回路总的功率控制，输出功率稳定可靠。 |
|  |  | 14、具有音量调节功能，亮度调节功能。 |
|  |  | 15、氩束激发距离在7-10mm以上，保证内镜下的视野清晰。 |
|  |  | ▲16、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源电缆; 1; 根. 3; 氩气软电极（胃镜）; 1; 条. 4; 氩气软电极（肠镜）; 1; 条. 5; 高频连接电缆; 2; 根. 6; 一次性使用可监测中性电极; 10; 片. 7; 中性电极连接电缆; 2; 根. 8; 脚踏开关; 1; 只. 9; 氩气减压阀; 1; 个. 10; 氩气专用钢瓶; 1; 个. 11; 专用推车; 1; 辆. |