表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 梯度PCR仪 | - 样品模块为标准0.2mL×96孔； |
|  |  | - ★设备模块变温速率需≥6.0℃/秒，且变温速率可调节； |
|  |  | - 最大样本变温速率需≥4.4℃/秒；温度范围0-100.0℃，温度均一性＜0.5℃； |
|  |  | - 热盖可设置30-100℃， 且可设置关闭，机器会自动调节压力； |
|  |  | - PCR样本体积范围支持10-100 uL, 同时允许1-100 uL； |
|  |  | - ★具备6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，且可同时运行6中不同退火温度的引物。梯度PCR和普通PCR模式的升降温速率相同； |
|  |  | - TFT LCD触摸式显示屏，操作方便，屏幕尺寸≥7.5英寸的彩色； |
|  |  | - 噪音水平：运行时噪音＜50dB |
|  |  | - 设备本身内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项、变温速率可调节； |
|  |  | - 设备具备自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等 |
|  |  | - 程序存储不小于16 GB机载存储（可存储＞1000个程序文件），也具有U盘插槽； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; PCR主机; 1; 台. 2. 3. 4. 5. |