表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 样品模块为标准的0.2mL×96孔； |
|  |  | 2、设备模块变温速率需≥6.0℃/秒，且变温速率可调节； |
|  |  | 3、最大样本变温速率需≥4.4℃/秒； |
|  |  | 4、温度范围：至少包含0-100.0℃ |
|  |  | 5、温度均一性：＜0.5℃ |
|  |  | 6、温度准确性：不大于±0.25℃ |
|  |  | 7、热盖可设置30-110℃， 且可设置关闭，机器会自动调节压力 |
|  |  | 8、PCR样本体积范围支持10—100 uL, 同时允许1-100 uL |
|  |  | 9、具备6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，且可同时运行6中不同退火温度的引物，区间温差5℃。梯度PCR和普通PCR模式的升降温速率相同； |
|  |  | 10、不小于8英寸的彩色TFT LCD触摸式显示屏，操作方便； |
|  |  | 11、设备可连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、 预约提醒、打印机连接、启动或控制程序运行，也可以通过免费网络平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒的等功能； |
|  |  | 12、支持联机操控，无需购买软件，允许一台机器操控多台机器在同一局域网内相互连接，增大通量； |
|  |  | 13、采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户仪器使用权限，并提供审计追踪日志； |
|  |  | 14、内置模拟模式，可模拟Applied Biosystems Veriti，2720,Bio-Rad T100，Takara Dice和博日XP等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡 |
|  |  | 15、设备本身内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项（用于Touchdown PCR 或Long PCR）、变温速率可调节； |
|  |  | 16、设备具备自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等 |
|  |  | 17、程序存储不小于16 GB机载存储，也具有U盘插槽； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; PCR仪主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. |