表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、样品模块：0.2ml，≥96孔 |
|  |  | 2、最大模块变温速率：≥4℃/Sec |
|  |  | 3、最大样本变温速率：≥3℃/Sec |
|  |  | 4、模块温度控制范围：至少涵盖0-100℃ |
|  |  | 5、模块温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒） |
|  |  | 6、温度准确性：不高于±0.25℃（35-99.9℃） |
|  |  | 7、PCR体积范围：至少支持10—100 uL反应体系 |
|  |  | 8、采用创新设计，样品模块采用3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，可实现真正意义的梯度PCR，支持10℃温差（区间5℃），最大可设20℃（区间10℃） |
|  |  | 9、采用≥8英寸的彩色TFT触摸式显示屏，可以直观的导航按钮设置操作简单方便 |
|  |  | 10、热盖温度控制：默认102-105℃，可设置关闭。温度可调范围：30-110℃ 。热盖自动调节压力。 |
|  |  | 11、程序存储：机载存储≥5.9 GB，也具有U盘插槽，用于转移和保存程序； |
|  |  | 12、联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |
|  |  | 13、内置热学模拟模式，可以模拟2720，Bio-Rad T100，Eppendorf Mastercycler等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； |
|  |  | 14、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置AutoDelta选项(适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整）、变温速率可调节 |
|  |  | 15、其他功能：具有自动断电重启、多重用户权限管理、实验中编辑或暂停程序、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; PCR仪主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. |