表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | PCR扩增仪 | 1、▲样品基座：≥3×32孔0.2mL，拥有≥3个独立的模块单元，可利用独立控制的加热模块同时完成≥3个不同的实验，或者设定加热模块在不同的时间分别开始实验。 |
|  |  | 2、▲可根据实验需要选择后期升级其他通量样本模块，至少具有4种可选：96孔，双96孔，双384孔，双平板模块支持数字芯片。 |
|  |  | 3、▲最大模块变温速率：≥6.0℃/秒，最大样本变温速率：≥4.4℃/秒。 |
|  |  | 4、温度控制范围：0-100℃ |
|  |  | 5、温度均一性：＜0.5℃(达到95℃后20秒) |
|  |  | 6、温度精确性：≤±0.25℃（35.0-99.9℃之间），温度校验标准可追溯至国家标准技术局（NIST）； |
|  |  | 7、支持0.2mL PCR管、八联管和32孔板； |
|  |  | 8、PCR反应体积：10～80 uL |
|  |  | 9、▲高级温度梯度技术，具有6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，从而实现真正意义的梯度PCR；区域间温差最大5℃，整体25℃； |
|  |  | 10、具有≥8.0英寸彩色TFT触摸式显示屏，具有直观的导航按钮，图形化编辑设置参数简单方便； |
|  |  | 11、▲联机操控：标配控制软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |
|  |  | 12、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置AutoDelta选项(适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整）、变温速率可调节等可选功能辅助优化PCR程序； |
|  |  | 13、其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、实验中编辑或暂停程序、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等； |
|  |  | 14、仪器存储：≥5.0GB存储空间，最多可存120万个程序文件。此外具有U盘插槽，用于转移和保存程序； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; PCR仪基座; 1; 个. 2; 加热模块; 1; 个. 3; 电源线; 1; 根. |