表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 32通道脑电图机 | 1、功能要求：可做常规脑电图、视频脑电图、脑地形图、闪光诱发、碟骨脑电图、长程视频脑电图监测等。用于检测头痛、头晕；癫痫病诊断，尤其是非抽搐发作；脑病的病情评价等。 2、主要技术指标： 2.1、计算机： - Windows 操作系统，i7 CPU、至少8G内存，2T或以上硬盘、DVD刻录； - 21″或以上TFT显示器。 2.2、放大器： - ▲32通道以上前置放大器,包括：32通道EEG、内置1个SPO2输入通道和1个独立的高频DC输入通道； - 放大器与主机采用标准以太网口联接； - 输入阻抗>100MΩ； - A/D转换：16Bit； - 采样率最高到2000Hz,在操作系统里可选：125,250,500,1000,2000HZ； - ▲带宽：0.053-500Hz，提供厂家技术白皮书并标明该参数作为证明材料； - 共模抑制比>115dB； - 噪声水平< 1.5μV； - 低频滤波,0.01～5Hz，可设置：0.01、0.016、0.16、0.3、0.5、1、1.6、2.、3.、5 Hz； - ▲高频滤波,10～500Hz，可设置：10、15、25、30、35、40、50、60、70、100、150、200、300、500、1000、1500Hz，提供仪器选择该参数时的菜单界面截图。 2.3、闪光刺激器: - 采用高亮度LED发光二极管,不使用高能量灯泡，可调高强刺激亮度，带闪光自检功能； - 配置闪光刺激独立支架。 2.4、视频摄像系统套件： - 网路专业摄像头，最高分辨率达1920x1080，可自动或手动聚焦； - 配置红外线发射器、音频采集硬件和专业云台控制。 2.5、软件功能： - ▲原厂全中文操作系统，系统设置菜单中直接选择语言：中文，医生可在设置菜单里随意切换中文到英文，英文到中文，包括日常操作界面及系统内所有设置界面等均为中文操作界面，包括2级、3级界面均为中文；（提供彩页和选择语言菜单时的界面截图作为证明材料） - 持续阻抗测量：采集时自动进行实时连续阻抗测试,一旦有阻抗超标,立即有提示； - 中文自定义标注,可以将常用的标注进行预设,采集是直接点击即可标注； - 检测方案：可用户自定义的设置可存储为模版,用户可以定制自己的检测方案,如导联、事件、用户界面和其它设置，或调整以前定制的检测方案，一旦存储，就可以在开始记录时从列表中选择所需的检测方案； - 波幅与时限的精确测量,并可放大任何一部分的波形； - 回顾时可随时更改导联, 改变不同导联波形的颜色； - 屏幕拷贝功能,将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内； - ▲剪辑脑电图时,可根据实际情况选择性地进行视频剪辑,即剪辑的同一份脑电图中,可以只对感兴趣的区域选择带视频,而其它部分则选择不带视频； - 中文病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下,中文病人资料输入界面,输入中文病人资料； - 输入新病人资料后,无需退出病人管理系统直接进入脑电图采集及回顾软件； - 资料管理系统中自带刻录DVD工具,刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号； - ▲专业的脑电图存储回放功能：可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等，提供该功能界面截图； - 中文报告生成系统,有超文本及WORD两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。 2.6、回顾工作站： 1) 计算机：Windows 操作系统，i7 CPU、至少8G内存，12T或以上硬盘，24"或以上TFT显示器； 2) 工作站上可实时调看视频脑电图仪上正在采集的波形(无需关闭视频脑电图机上该病人的采集程序,工作站上同步显示采集波形)； 3) 视频脑电图分析软件，数据管理系统软件，报告生成软件； 4) 工作站上的数据管理系统与视频脑电图仪上的数据管理系统同步更新。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、计算机及显示器1台 2、软件（含常规脑电图、视频脑电图、脑地形图、病人信息管理系统和报告生成软件）1套 3、32通道放大器1套 4、闪光刺激器（含支架和线缆）1套 5、高清视频系统（含摄像头及相关配件）1套 6、适配器1套 7、台车1台 8、打印机1台 9、盘电极36根 10、磨砂膏3支 11、导电膏3罐 12、回顾工作站1套 |  |  |