表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

儿童经颅磁刺激仪：预算 58万元  1台

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 磁刺激仪 | - 1 单台设备的配置要求 |
|  |  | - 1.1 经颅磁刺激仪主机1套； |
|  |  | - 1.2 定位帽5顶；（儿童款） |
|  |  | - 1.3 刺激线圈1个；（儿童8字型） |
|  |  | - 1.4 MEP模块1套。 |
|  |  | - 2产品适应症 |
|  |  | - 用于人体（含儿童）中枢神经刺激和外周神经刺激（含盆底刺激），还可以用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动神经功能评定、治疗及研究等。（必须提供《医疗器械产品注册证》加以说明）。 |
|  |  | - 3 技术与性能参数 |
|  |  | - △3.1 最大磁场强度为1.5T～8T。 |
|  |  | - 3.2 输出频率：0-50Hz可调。0-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-50Hz时，步进值为1Hz。 |
|  |  | - △3.3 脉冲宽度：220us-340us。 |
|  |  | - 3.4磁感应强度最大变化率：30kT/S-220kT/S。 |
|  |  | - 3.5脉冲上升时间：30us-60us。 |
|  |  | - △3.6 冷却系统（风冷+循环液冷） |
|  |  | - 3.6.1液冷系统； |
|  |  | - 3.6.2风冷系统。 |
|  |  | - 3.7 安全保障系统 |
|  |  | - 3.7.1 刺激线圈温度≥41℃，停机保护并显示停机故障原因； |
|  |  | - 3.7.2机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因； |
|  |  | - △3.7.3实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因。 |
|  |  | - 3.8 刺激模式有单刺激模式sTMS，重复刺激模式rTMS，复合刺激模式（TBS），多种刺激模式自由调整。 |
|  |  | - 3.9刺激线圈功能 |
|  |  | - △3.9.1在测量阈值时，线圈上有控制按键，可以单手调节强度和触发刺激，快速检测运动阈值； |
|  |  | - 3.9.2能实现双面双向刺激； |
|  |  | - 3.9.3支持开机状态下热插拔。 |
|  |  | - 3.10一体式可推移整机结构。 |
|  |  | - 3.11人机交互管理与控制系统功能 |
|  |  | - △3.11.1≥21英寸触摸式操作屏； |
|  |  | - 3.11.2设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期； |
|  |  | - 3.11.3包含专家电子处方，并自带大脑解剖定位图及详细文字描述，帮助操作人员定位； |
|  |  | - 3.11.4数据库管理功能，病例管理（可实现存储、查询、分析及管理）、打印功能（可自定义编辑，自动化输出）。 |
|  |  | - 3.12运动诱发电位监测模块技术指标 |
|  |  | - 3.12.1通道数：2通道； |
|  |  | - 3.12.2传输方式：有线或无线传输； |
|  |  | - 3.12.3采样率：2kHz； |
|  |  | - 3.12.4测量范围：-1000mV～1000mV； |
|  |  | - 3.12.5最小分辨率： 0.2μV； |
|  |  | - 3.12.6频率范围：1Hz～500Hz。 |
|  |  | - 3.13开放式技术平台。 |
|  |  | - 3.14安全性说明 |
|  |  | - 符合GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的安规检验报告） |
|  |  | - 3.15电磁兼容性说明 |
|  |  | - 符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的EMC检验报告） |
|  |  | - 1 单台设备的配置要求 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; - 经颅磁刺激仪主机; 1; 套. 2; - 定位帽（儿童款）; 5; 顶. 3; - 刺激线圈（儿童8字型）; 1; 个. 4; - MEP模块; 1; 套. 5; MEP电极片; 25; 片. |