表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

。

预算：19.8万元  1台

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 脉冲磁场刺激仪 | 一、产品适用范围 ▲1、根据国家药品监督管理局的文件必须可适用于：人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。以注册证为准，提供注册证复印件加以证明，原件备查。 二、产品性能 1、刺激发生器（主机） 1.1 输出脉冲频率：0～30Hz 连续可调。 ▲1.2 主机具有电源、温度、流量、状态、显示屏显示强度等运行安全指示、使用更加安全。 ▲1.3 主机一体化内置MEP自动检测功能，非外置，使用更便捷，数据可靠性更高。 1.4 可自行插拔更换不同类型的刺激线圈，一机多用，满足更多使用场景。 1.5 具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG、fNIRs等设备。 1.6 以太网通信接口，支持同一平台多主机协同工作。 2、软件系统 2.1 支持刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式。 2.2 数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。 2.3 内置海量刺激治疗方案，并支持用户根据患者差异调整刺激治疗方案。包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。 2.4 为缓解患者情绪和便于医生记录，可设置刺激倒计时提示；并支持长间隔时间多次提示。 2.5 特有的矩阵刺激模式，可编辑组合式连续刺激。 ▲2.6 系统集成的方案自带彩色2D人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 2.7 报告输出方式：可根据需求自定义编辑报告模板，自动生成报告。 2.8支持主题切换、字体大小切换，中英文双语言切换。 2.9集成中英文操作手册。 3、冷却系统 ▲3.1 高效液冷循环冷却技术，噪声小、冷却性能优越，非智能风冷和恒温冷却。 4、刺激线圈 4.1 线圈更换：医护人员可在不需要任何工具情况下自行更换线圈；实现多种线圈兼容，满足不同的应用需求。 ▲4.2 线圈自带显示屏呈现实时强度，通过线圈按钮可实现刺激强度调节、触发等功能单人单手操作，提高工作效率。 ▲4.3 刺激线圈双相波单边最大磁感应强度：1.0～3.0Tesla（以注册证附件为准，提供注册证附件复印件加以证明，原件备查）。 4.4 磁感应强度最大变化率：10～50KT/s。 4.5 脉冲上升时间：40～120μs。 4.6 双向波单边脉冲宽度：100～200μs。 ▲4.7 线圈与主机接口处配有液晶显示屏实时显示脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。 4.8 刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。 5、其它资质 5.1通过EMC电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《 医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》，必须提供国家认可医疗器械检测中心出具的检测报告加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用。 5.2通过了欧盟CE认证，并提供认证证书。 5.3 通过了ISO13485质量体系认证，并提供认证证书。 ▲5.4 使用该品牌设备（可为不同型号）已发表文章10篇以上（须提供含品牌名称的文章复印件）。 |
| 配置清单 |  |  |
| - 刺激发生器（内置MEP） 1台 - 刺激线圈 1个 - 电脑 1台 - 专用推车 1台 - 刺激线圈支架 1套 - 信息管理系统软件 1套 - 附件包 1套 |  |  |