表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 一、项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 检验科 |  | 负责人（电话） |  |  |  | 陈运生 |  |
| 设备名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 数量 | 2 |  | 单位 |  | 套 |  |
| 单价（万元） | 19.9万 | 总价（万元） | 39.8万 |  | 进口或国产 |  | 国产 |  |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用  |  |  |  | 无 □ |  |
| 是否有医疗器械注册证 | 有  |  | 无 □ |  |  |  |  |  |
| 三、市场情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 |  | 使用医院名称 |  | 供应商 |  | 联系人（电话） |
| 1、安图 | AutoLumo A2000plus | 20万 |  | 中山市人民医院 |  | 广州南格医疗科技有限公司 |  | 020-38372807 |
| 2、亚辉龙 | IFlash3000G | 42万 |  | 深圳市龙华妇幼保健院 |  | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |  | 沈大恒 15999590592 |
| 3、新产业 | MAGLUMI X8 | 55万 |  | 坪山区妇幼保健院 |  | 国药控股深圳延风有限公司 |  | 王颖 17688715639 |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
      2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三页（电子版发OA，纸质版签字）。

表2

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动化学发光免疫分析仪1 | 一）全自动化学发光免疫分析仪1 1.基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。 ▲2.肝炎及传染病类可检测菜单：乙型肝炎病毒表面抗原，乙型肝炎表面抗体，乙型肝炎病毒e抗原，乙型肝炎病毒e抗体，乙型肝炎病毒核心抗体，丙型肝炎病毒IgG抗体，甲型肝炎病毒IgM抗体，戊型肝炎病毒抗体等，，人类免疫缺陷病毒抗体，梅毒螺旋体抗体，结核检测等。需提供相关有效的注册证。 ▲3.TORCH检测菜单：弓形虫，巨细胞，风疹病毒，单纯疱疹病毒1型，单纯疱疹病毒2型等病原体检测，需提供相关有效的注册证。 ▲4.肿瘤标记物检测菜单：甲胎蛋白，癌胚抗原，前列腺特异性抗原，游离前列腺特异性抗原，细胞角蛋白19片段CYFRA21-1，鳞状细胞癌抗原SCCA，糖类抗原CA50，糖类抗原CA125，糖类抗原CA153，糖类抗原CA199，糖类抗原CA242，糖类抗原72-4，神经元特异性烯醇化酶NSE，异常凝血酶原，胃蛋白酶原I，胃蛋白酶原II，胃泌素释放肽前体，人附睾蛋白4，β2-微球蛋白，铁蛋白。需提供相关有效的注册证。 ▲5.甲状腺功能相关检测菜单：三碘甲状腺原氨酸，甲状腺素，游离三碘甲状腺原氨酸，游离甲状腺素，促甲状腺素，甲状腺球蛋白，甲状腺球蛋白抗体，反三碘甲状腺原氨酸，促甲状腺受体抗体。需提供相关有效的注册证。 ▲6.高血压及特殊激素类检测菜单：肾素，醛固酮，血管紧张素II，促肾上腺皮质激素，皮质醇，硫酸脱氢表雄酮，性激素结合球蛋白，17α-羟孕酮，需提供相关有效的注册证。 ▲7.呼吸道病原体检测菜单：能提供新型冠状病毒IgG和IgM抗体检测，肺炎支原体，肺炎衣原体，肠道病毒71型，嗜肺军团菌，呼吸道合胞病毒，腺病毒，甲型流感病毒，乙型流感病毒抗体检测。需提供相关有效的注册证。 ▲8.反应杯和加样方式：散装独立反应杯、加样钢针加样，非一次性吸头。 9.检测速度：单模块不低于200T/H，可1-4台模块化组合联机。 10.加样精密度：100ul ≤1%； 50ul ≤2%；10ul ≤5%。 11.加样量范围：≥5 ul，灵活设置。 12.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能。 13.最快出结果时间：≤23分钟。 14.洗板机类型：洗针独立清洗。 15.定标曲线：长达28天。 ▲16.反应原理：酶参与的磁微粒化学发光免疫测定。 17.放置样本数：一批次100个样本（可循环追加），有急诊样本优先通道。 ▲18.清洗方式：每个反应杯独立清洗，每个反应杯至少洗涤5次，磁珠的洗涤应有聚集分散的脱磁清过程，以保障清洗彻底。 19.试剂位：不少于24个试剂位 20.样本载体：样本架。 21.样本稀释功能：在机稀释。 22.数据处理方式：四参数、线性回归、logit-log、点到点。 23.携带污染率：携带污染率≤1*10-6。 ▲24.样本孵育位：不少于190个孵育位，保证出结果时间稳定。 25.扫码方式：配备扫描器，支持条码扫描。 26.拓展性：可支持接入实验室整体化流水线（可选配进样模块、离心模块、拔盖、加盖、冰箱、出样模块等）。 27.稀释功能：支持在机稀释，有专用稀释液位。 28.试剂更换方式：支持不停机更换试剂。 29.混匀方式：非接触式高频振荡。 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪2 | ▲1 测试项目：≥140项;包括：可检测AMH、抑制素B、PCT、脂联素、肺炎检测等项目。 ▲2 自身免疫项目：具备包含系统性红斑狼疮、磷脂综合征、自免肝、I 型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目。 3 感染类项目包括：术前八项、ToRCH、EB?病毒相关测试项目。 4 单模块最快检测速度：≥600测试/小时。 5 急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。 6 仪器后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。 7 试剂位：≥40 个，支持在线更换试剂。 8 样本位：≥140/480个，支持原始管上机及随时加载。 9 总检测速度：模块拓展最高2400测试/小时。 10 支持浓缩清洗液自动在机稀释；支持所有耗材在线装载。 11 反应杯：可一次性装载≥3000 个反应杯，可在线随机加杯，全程跟踪，具备反应杯不足报警提醒功能。 12 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。 13 反应过程中能连续加载样本、试剂及耗品。 14 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。 15 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。 16 无需一次性Tip头吸取样本 17 混匀技术：非接触式混匀。 18 交叉污染率：≤5PPM，保证结果精确性。 19 操作系统：具备中文操作系统。 20 通讯功能：可与 LIS 系统双向通讯。 |
| 配置清单 |  |  |
| 全自动化学发光免疫分析仪1配置清单： 1、全自动化学发光免疫分析仪：1台 2、电脑：1套 3、底物瓶：4个 4、滤芯、滤瓶：1套 5、条码扫描器：1个 6、清洗液、水桶：7个 7、说明书、合格证：1套。 全自动化学发光免疫分析仪2配置清单： 1、全自动化学发光免疫分析仪1台 2、进样单元1套 3、电脑 1套 4、电源线2条 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用  无□）

配套耗材（全自动化学发光免疫分析仪1）

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | 500ml×4瓶/盒 | 800 |
| 2 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ml×2套/盒 | 4000 |
| 3 | 样本稀释液 | 250ml×4瓶/盒 | 1200 |
| 4 | 1#反应杯 | 1000个/包 | 600 |
| 5 | 系统清洗液 | 10ml*12/盒 | 600 |

配套试剂 （全自动化学发光免疫分析仪1）

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 2300 |
| 2 | 人皮质醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 2300 |
| 3 | 醛固酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 2300 |
| 4 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 2300 |
| 5 | 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 2300 |

配套耗材（全自动化学发光免疫分析仪2）

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗液 | 清洗液10L/瓶 | 400 |
| 2 | 激发液 | 900mL/瓶，4瓶/盒 | 820.8 |
| 3 | 预激发液 | 900mL/瓶，4瓶/盒 | 403.2 |
| 4 | 反应杯 | 1000个/包 | 430 |
| 5 | 清洗液 | 浓缩清洗液 1L×4瓶/箱 | 1760 |
| 6 | 清洗液 | 浓缩清洗液10L/瓶 | 3000 |

配套试剂 （全自动化学发光免疫分析仪2）

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 2 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1883 |
| 3 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1860 |
| 4 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 5 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2970 |
| 6 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1932 |
| 7 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1932 |
| 8 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1400 |
| 9 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1400 |
| 10 | 类风湿因子IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2700 |
| 11 | 类风湿因子测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1265 |
| 12 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3028 |
| 13 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2700 |
| 14 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1900 |
| 15 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1900 |
| 16 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 17 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2050 |
| 18 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 19 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 20 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 21 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3135 |
| 22 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1932 |
| 23 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1932 |
| 24 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2047.33 |
| 25 | 抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2400 |
| 26 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2253 |
| 27 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2200 |
| 28 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2253 |
| 29 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1700 |
| 30 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1500 |
| 31 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2800 |
| 32 | 胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 33 | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3200 |
| 34 | EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1708.56 |
| 35 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 36 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1678 |
| 37 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1720 |
| 38 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1678.08 |
| 39 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1900 |
| 40 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 41 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 42 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1800 |
| 43 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1800 |
| 44 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1380 |
| 45 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1380 |
| 46 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1445 |
| 47 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1480 |
| 48 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 49 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 50 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 51 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 52 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 53 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1530 |
| 54 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 800 |
| 55 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 800 |
| 56 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 800 |
| 57 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 800 |
| 58 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 800 |
| 59 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1570 |
| 60 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1400 |
| 61 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1500 |
| 62 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2750 |
| 63 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2750 |
| 64 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1200 |
| 65 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1291 |
| 66 | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2585 |
| 67 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2585 |
| 68 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2376 |
| 69 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2333 |
| 70 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2333 |
| 71 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 72 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 73 | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 74 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 5700 |
| 75 | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3430 |
| 76 | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3200 |
| 77 | 癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3430 |
| 78 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3200 |
| 79 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3600 |
| 80 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2070 |
| 81 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1740 |
| 82 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2490 |
| 83 | B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 7480 |
| 84 | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 4278 |
| 85 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1380.83 |
| 86 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 87 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3168 |
| 88 | 血清透明质酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1456 |
| 89 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 90 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1155 |
| 91 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1280 |
| 92 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 28000 |
| 93 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1159 |
| 94 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 9500 |
| 95 | 抑制素B测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 10800 |
| 96 | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 4576 |
| 97 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1165 |
| 98 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1164 |
| 99 | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1100 |
| 100 | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1165 |
| 101 | 垂体泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1100 |
| 102 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1164 |
| 103 | 游离β绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1188 |
| 104 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1760 |
| 105 | 非结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 106 | 17α-羟孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3429 |
| 107 | 雄烯二酮测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 3429 |
| 108 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 4500 |
| 109 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1077 |
| 110 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1118 |
| 111 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1077 |
| 112 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1118 |
| 113 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1077 |
| 114 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1192.32 |
| 115 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1600 |
| 116 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1800 |
| 117 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2137.25 |
| 118 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1500 |
| 119 | C肽测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1615 |
| 120 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 4800 |
| 121 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2600 |
| 122 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 123 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1900 |
| 124 | 甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 1760 |
| 125 | 生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 4000 |
| 126 | 脂联素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 127 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份/盒 | 500 |
| 128 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 2×50人份/盒 | 500 |
| 129 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2267.86 |
| 130 | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 131 | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 132 | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 133 | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2000 |
| 134 | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 135 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 5000 |
| 136 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 8000 |
| 137 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 8000 |
| 138 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 8000 |
| 139 | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 2500 |
| 140 | 抗心磷脂抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 141 | 抗心磷脂抗体IgM质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 142 | 抗心磷脂抗体质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 143 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 144 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgM质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 145 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 146 | 抗心磷脂抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 2000 |
| 147 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 2000 |
| 148 | 胰岛细胞抗体质控品 | 阴性：2 x 1.0 mL，阳性：2 x 1.0 mL。 | 3750 |
| 149 | 锌转运蛋白8抗体非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 2000 |
| 150 | 抗核抗体质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 1260 |
| 151 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 1260 |
| 152 | 抗可提取的核抗原抗体复合质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性1：2×2.0 mL。 | 4200 |
| 153 | 类风湿关节炎抗体复合质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 5040 |
| 154 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 3150 |
| 155 | 抗蛋白酶3抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 3150 |
| 156 | 抗肾小球基底膜抗体IgG质控品 | 阴性：2 x 1.0 mL，阳性：2 x 1.0 mL。 | 3750 |
| 157 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 158 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体非定值质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 3600 |
| 159 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 160 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 3600 |
| 161 | 弓形虫IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 162 | 弓形虫IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 163 | 巨细胞病毒IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 164 | 巨细胞病毒IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 165 | 风疹病毒IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 166 | 风疹病毒IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 1600 |
| 167 | 肺炎支原体IgG抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 3160 |
| 168 | 肺炎支原体IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 3020 |
| 169 | 肺炎衣原体IgG抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 3160 |
| 170 | 肺炎衣原体IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2×2mL，阴性：2×2mL | 3020 |
| 171 | EB病毒核心抗原IgG抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 4200 |
| 172 | EB病毒核心抗原IgA抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 4200 |
| 173 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 4200 |
| 174 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 4200 |
| 175 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 （冻干制剂，复溶体积） | 4200 |
| 176 | EB病毒早期抗原IgM抗体非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 4620 |
| 177 | 抗缪勒氏管激素质控品 | 低值：2×3.0 mL，高值：2×3.0 mL。 | 5670 |
| 178 | 抑制素B非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 | 4158 |
| 179 | 肝纤维化相关标志物复合非定值质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 2880 |
| 180 | 脂联素质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 6600 |
| 181 | 免疫分析复合非定值质控品Plus | 水平 1：2×3.0 mL， 水平 2：2×3.0 mL。 | 3500 |
| 182 | 肿瘤标志物复合非定值质控品 | 水平1：2×3mL，水平2：2×3mL | 5280 |
| 183 | 降钙素原质控品 | 低值：2×2.0 mL，高值：2×2.0 mL。 | 2520 |
| 184 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 420 |
| 185 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 420 |
| 186 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 420 |
| 187 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 420 |
| 188 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 420 |
| 189 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 520 |
| 190 | 丙型肝炎病毒 IgG 抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 520 |
| 191 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 阴性：1×2.0 mL；阳性1：1×2.0 mL，阳性2：1×2.0 mL，阳性3：1×2.0 mL， | 520 |
| 192 | 胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ非定值质控品 | 低值：2×2.0 mL，高值：2×2.0 mL。 | 2520 |
| 193 | 抗线粒体抗体 M2 型质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性 1：2×1.0 mL。 | 2630 |
| 194 | 非结合雌三醇非定质控品 | 阳性：1*1ml 阴性：1*1ml | 120 |
| 195 | 妊娠相关蛋白A质控品 | 低值：1×1.0 mL，高值：1×1.0 mL。 | 1575 |
| 196 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原非定值质控品 | 水平 1：2×1.0 mL， 水平 2：2×1.0 mL。 | 500 |
| 197 | 壳多糖酶3样蛋白 1非定值质控品 | 低值：2xl.Oml; 高值：2×1.0ml | 2667 |
| 198 | 抗RA33抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0mL，阳性：2×1.0mL | 3841 |
| 199 | 胃泌素17非定值质控品 | 水平1：1×1.0 mL， 水平2：1×1.0 mL。 | 1155 |
| 200 | 糖尿病相关自身抗体复合非定值质控品Ⅰ | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 5000 |
| 201 | 胃泌素释放肽前体非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 202 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 203 | 糖类抗原242非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 204 | 癌抗原72-4非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 205 | 人附睾蛋白4非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 206 | 细胞角蛋白19片段非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 207 | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品 | 水平1：2×1.0 mL， 水平2：2×1.0 mL。 | 2000 |
| 208 | 促肾上腺皮质激素非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 1800 |
| 209 | 抗核小体抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 210 | 抗组蛋白抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 211 | 抗PM-Scl抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 212 | 抗Ro-52抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 213 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 2520 |
| 214 | 抗着丝点抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 3600 |
| 215 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG非定值质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 3600 |
| 216 | B型脑钠肽非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 2000 |
| 217 | 促甲状腺激素受体抗体非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 3600 |
| 218 | 产前筛查复合非定值质控品 | 水平1：2×3.0 mL， 水平2：2×3.0 mL。 | 4950 |
| 219 | 抗平滑肌抗体IgG非定值质控品 | 水平1：2×1.0 mL， 水平2：2×1.0 mL。 | 2892.5 |
| 220 | 白介素6非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 4400 |
| 221 | 免疫球蛋白 G1 质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 5800 |
| 222 | 免疫球蛋白 G2 质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 5800 |
| 223 | 免疫球蛋白 G3 质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 5800 |
| 224 | 免疫球蛋白 G4 质控品 | 水平 1：2×2.0 mL，水平 2：2×2.0 mL。 | 5800 |
| 225 | TORCH IgG复合非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 | 7700 |

注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。